Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические правила

______________________ и нормативы______________________

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью

открытых радионуклидных источников

Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2368—08

Издание   официальное

Москва • 2009

проектныеработывстроительстве

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ и з л у ч е н и е , РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

###### Гигиенические требования

по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников

Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2368—08

###### ББК 51 ,26я8 Г46

Г46		Гигиенические требования по обеспечению радиацион­ ной безопасности при проведении лучевой терапии с   помо­ щью открытых радионуклидных источников:   Санитарные правила и нормативы.— М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009.— 74 с.

###### ISBN 5— 7508— 0760— 6

- Разработаны: ГОУ ДПО «Российская медицинская академия после­ дипломного образования» (С. И. Иванов - руководитель разработки, В. Н. Ле­ тов, Е. П. Ермолина, В. А. Перцов); Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Г. С. Перми- нова);   Институтом   медицинской физики   и инженерии (Б. Я. Наркевич, В. А. Костылёв);     Российским     онкологическим     научным      центром им. Н. Н. Блохина РАМН (С. В. Ширяев); ФГУП «Завод «Медрадиопрепа- рат» ФМБА России (Д. Г. Мацука, С. Б. Глухов, Д. Н. Лихаев); Медицин­ ским радиологическим научным центром РАМН, Обнинск (В. В. Крылов, Н. Н.Лянной, Б. Я. Дроздовский, П. И. Гарбузов); Обнинским ГТУ атом­ ной энергетики (Е. С. Матусевич); НПО «Дионис» (А. Н. Клёпов); Госу­ дарственным   специализированным    проектным    институтом    Росатома (Б. Ф. Чащин, А. П. Хромов, В. А. Жажа); Московским отделом инспекций радиационной безопасности Центрального межрегионального территори­ ального округа по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Рос­ технадзора (А. В. Левчук); Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио­ логии в городе Москве» в ЮАО г. Москвы (Н. П. Зиновьева).

- Рекомендованы к утверждению Комиссией по санитарно-эпиде­ миологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 6 декабря 2007 г. № 3).

- Утверждены и введены в действие постановлением Главного госу­ дарственного санитарного врача Российской Федерации Г. Г. Онищенко от 16 июня 2008 г. № 36.

- Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федера­ ции 9 июля 2008 г., регистрационный номер 11955.

- Введены впервые.

ББК 51.26я8

###### ISBN 5— 7508— 0760— 6

О Роспотребнадзор, 2009

© Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009

СанПиН 2.6.1.2368—08

### Содержание

- Общие положения	5

1.1. Область применения...............................................................................	5

1.2. Общие требования.	6

- Требования к организации работ и помещениям для проведения лучевой

терапии с помощью радиофармпрепаратов.	8

  - Классы работ	8

  - Требования к помещениям подразделений радионуклидной терапии и их техническому оснащению.......................................	9

  - Требования к организации и проведению работ	15

  - Требования к получению, использованию, хранению и учету радиофармпрепаратов.	21

  - Требования к сбору, хранению, удалению и учету радиоактивных отходов (РАО) в подразделениях радионуклидной терапии..............	23

  - Профилактика и ликвидация последствий радиационных аварий и других нештатных ситуаций	28

- Обеспечение радиационной безопасности (РБ)	37

  - Общие принципы обеспечения РБ	37

  - Обеспечение РБ пациентов.	39

  - Обеспечение РБ персонала	41

  - Обеспечение РБ отдельных лиц из населения.	44

  - Контроль обеспечения РБ	45

  - Защита от нерадиационных факторов.	50

Приложение 1. Ядерно-физические характеристики и классификация

радионуклидов по группам радиационной опасности	51

Приложение 2. Назначение и площади помещений подразделений

радионуклидной терапии	57

Приложение 3. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по

радиационной безопасности.	59

Приложение 4. Памятка для пациента	60

Приложение 5. Приходно-расходный журнал учета радиофармпрепаратов, поступающих в подразделение радионуклидной терапии в готовом виде для непосредственного введения в организм

пациента	61

Приложение   6. Приходно-расходный   журнал   учета   генераторов радионуклидов.	62

Приложение 7. Журнал приготовления рабочих растворов радиофармпрепаратов	63

Приложение 8. Журнал введения радиофармпрепаратов пациентам	64

Приложение 9. Акт о расходовании и списании открытых радионуклидных источников	65

Приложение 10. Журнал учета твёрдых радиоактивных отходов	66

Приложение 11. Журнал учёта жидких радиоактивных отходов	67

Приложение 12. Операционные величины дозиметрического контроля	68

Приложение 13. Допустимые уровни радиоактивного загрязнения

поверхностей (НРБ-99)	70

Приложение 14. Значение допустимой мощности эффективной дозы (ДМЭД)

гамма-излучения в помещениях и на территории.	71

Приложение 15. Нормативные ссылки	72

Приложение 16. Термины и определения	73

СанПиН 2.6.1.2368—08

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2008	Москва	№ 36

Об утверждений СанПиН 2.6.1.2368—08

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации,   1999, № 14, ст. 1650; 2002,

№ 1 (ч. 1), ст. 1; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35,

ст. 3607; 2005,  № 19, ст. 1752;  2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1) ст. 5498;

2007, № 1 (ч. 1) ст. 21; № 1 (ч. 1) ст. 29; № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554;

№ 49, ст. 6070) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Поло­ жения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова­ нии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    - Утвердить СанПиН 2.6.1.2368—08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников» (прило­ жение).

    - Ввести в действие СанПиН 2.6.1.2368—08 с 1 сентября 2008 года.

Г. Г. Онищенко

X -

4

СанПиН 2.6.1.2368—08

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 июня 2008 г. № 36

    - ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

##### Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении

лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников

###### Санитарные правила и нормативы

СанПиН 2.6.1.2368—08

###### Общие положения

  - Область применения

    - Настоящие санитарные правила и нормативы (далее - прави­ ла) устанавливают основные требования по обеспечению радиационной безопасности пациентов, персонала, отдельных лиц из населения, а так­ же окружающей среды при проведении лучевой терапии с использова­ нием открытых радионуклидных источников ионизирующего излучения (далее - радионуклидная терапия) независимо от средств, технологий и мест их проведения.

    - Правила распространяются на лечебно-профилактические уч­ реждения, научно-исследовательские институты и другие организации, где применяются методы радионуклидной терапии.

    - Требования правил следует использовать при размещении, проектировании, реконструкции, перепрофилировании, строительстве новых, эксплуатации действующих подразделений радионуклидной те­ рапии и выводе их из эксплуатации; при монтаже, наладке, ремонте ап­ паратуры и оборудования для радионуклидной терапии, при планирова­ нии и проведении терапевтических процедур с открытыми радионук­ лидными источниками.

    - Требованиями правил должны руководствоваться в своей ра­ боте органы и учреждения, осуществляющие надзор и контроль за ис-

5

СанПиН 2.6.1.2368—08

полнением требований законодательства Российской Федерации в об­ ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе­ ления и защиты прав потребителей, обеспечивающие и осуществляю­ щие контроль за безопасностью, органы государственной власти и мест­ ного самоуправления, юридические и физические лица независимо от их подчиненности и формы собственности.

    - Правила не распространяются на подразделения, проводящие лучевую терапию с закрытыми радионуклидными источниками.

  - Общие требования

    - Терапевтические процедуры с открытыми радионуклидными источниками могут проводиться только в тех учреждениях, которые имеют специализированные подразделения радионуклидной терапии, оснащены радиометрической и дозиметрической аппаратурой и обору­ дованием для работы с открытыми радионуклидными источниками, имеют полученные в установленном порядке санитарно-эпидемиологи­ ческие заключения о соответствии условий работы с источниками иони­ зирующего излучения санитарным правилам и лицензии.

    - В терапевтических процедурах с открытыми радионуклидными источниками должны использоваться только те радиофармпрепараты (да­ лее - РФП), аппаратура, оборудование, технологии, методы, которые раз­ решены к клиническому применению в установленном порядке.

    - При проведении терапевтических процедур с открытыми ра­ дионуклидными источниками администрация учреждения (клиники, больницы) обеспечивает:

- получение и наличие разрешительных документов (санитарно- эпидемиологических заключений и лицензий) на проведение работ с источниками ионизирующего излучения;

- планирование и осуществление мероприятий по обеспечению ра­ диационной безопасности;

- проведение производственного контроля;

- осуществление радиационного контроля на рабочих местах и дру­ гих помещениях в соответствии с технологией проведения работ в под­ разделении радионуклидной терапии;

- осуществление индивидуального дозиметрического контроля персонала подразделений радионуклидной терапии;

- осуществление индивидуального контроля и учет индивидуаль­ ных доз медицинского облучения пациентов в рамках единой государст­ венной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения; обу­ чение, подготовку, переподготовку и аттестацию руководителей и ис-



СанПиН 2.6.1.2368—08

полнителей работ в подразделениях радионуклидной терапии, специа­ листов службы радиационной безопасности, а также других лиц, посто­ янно или временно выполняющих работы в подразделениях радионук­ лидной терапии, по вопросам обеспечения радиационной безопасности;

- проведение инструктажа и проверки знаний персонала в области радиационной безопасности;

- проведение предварительного (при поступлении на работу) и пе­ риодического медицинских осмотров персонала;

- информирование персонала об уровнях ионизирующего излуче­ ния на рабочих местах и величинах полученных индивидуальных доз профессионального облучения;

- своевременное информирование Роспотребнадзора о возникнове­ нии аварийных ситуаций или радиационных авариях в подразделении радионуклидной терапии;

- выполнение заключений и предписаний органов, осуществляю­ щих государственный надзор и контроль в области обеспечения радиа­ ционной безопасности;

- осуществление ежегодного анализа результатов производствен­ ного контроля радиационной безопасности с занесением результатов в радиационно-гигиенический паспорт организации;

- ведение учетно-отчетной документации и своевременное предос­ тавление отчетных форм в установленном порядке;

- наличие и выполнение требований действующих нормативных документов по обеспечению радиационной безопасности;

- разработку инструкций и контрольных уровней воздействия ра­ диационного фактора в подразделении радионуклидной терапии;

- реализацию прав граждан в области обеспечения радиационной безопасности, в том числе и доступа к информации по такому обеспечению.

    - Программа (план) проведения производственного контроля за радиационной безопасностью разрабатывается администрацией учреж­ дения. Лица, которым в соответствии с приказом администрации по уч­ реждению поручено осуществление производственного контроля, впра­ ве временно приостанавливать работы с источниками ионизирующего излучения при выявлении нарушений настоящих правил, официальных методических рекомендаций и должностных инструкций в области обеспечения радиационной безопасности до устранения обнаруженных нарушений.

    - Проектирование, строительство помещений подразделений радионуклидной терапии, изготовление, монтаж, наладка, ремонт и сер­ висное обслуживание радиометрической и дозиметрической аппарату-

7

СанПиН 2.6.1.2368—08

ры, технологического оборудования и средств радиационной защиты осуществляются на основании специальных разрешений (лицензий) на осуществление указанной деятельности, выданных органами, уполно­ моченными на проведение лицензирования.

    - В подразделениях радионуклидной терапии не допускается проведение работ и использование источников ионизирующего излуче­ ния, не указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении.

    - При работах в подразделении радионуклидной терапии воз­ можно воздействие на пациентов и на персонал следующих опасных и вредных производственных факторов (радиационных и нерадиационных):

- повышенный уровень внешнего облучения гамма-квантами, ха­ рактеристическим излучением и бета-частицами в рабочих помещениях подразделения радионуклидной терапии;

- возможное наличие радиоактивных загрязнений на рабочих по­ верхностях и повышенного содержания радиоактивных аэрозолей и ра­ диоактивных газов в воздухе рабочих помещений;

- возможная инкорпорация радионуклидов в организм человека;

- возможное загрязнение одежды, кожных покровов, средств инди­ видуальной защиты;

- опасный уровень напряжения в электрических цепях аппаратуры и оборудования, замыкание которых может произойти через тело чело­ века и вызвать поражение электрическим током;

- возможное соприкосновение движущихся частей аппаратуры (ра­ диометров, гамма-камер, гамма-томографов) с телом пациента;

- повышенный уровень шума, создаваемого электроприводами ап­ паратуры, холодильными установками, воздушными вентиляторами, системами кондиционирования воздуха и другими установками;

- воздействие вредных химических веществ, используемых для синтеза или приготовления РФП, эксплуатации аппаратуры и оборудо­ вания, а также дезактивации и уборки помещений подразделения радио­ нуклидной терапии.

###### Требования к организации работ и помещениям для проведения лучевой терапии с помощью

радиофармпрепаратов

2.7. Классы работ

    - Все работы с использованием открытых радионуклидных ис­ точников в подразделениях радионуклидной терапии подразделяются на классы.



СанПиН 2.6.1.2368—08

Класс работ устанавливается в зависимости от группы радиацион­ ной опасности радионуклида и его активности на рабочем месте в соот­ ветствии с требованиями «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» СП 2.6.1.799—99 (далее - ОСПОРБ-99), (по заключению Минюста России не нуждаются в государственной ре­ гистрации, письмо Минюста России от 01.06.2000 № 4214-ЭР).

    - Используемые в терапевтических процедурах радионуклиды как источники внутреннего облучения разделяются по степени радиаци­ онной опасности на четыре группы в зависимости от минимально зна­ чимой активности (МЗА) в соответствии с ОСПОРБ-99:

- группа А:	МЗАа = 103Бк;

- группа Б:	МЗАБ= 104 и 105Бк;

- группа В:	МЗАВ= 106 и 107 Бк;

- группа Г:	МЗАГ- 108и более Бк.

При выборе РФП следует отдавать предпочтение радионуклидам, относящимся к группам меньшей степени опасности.

    - Принадлежность радионуклида к группе радиационной опас­ ности устанавливается в соответствии с прилож. 1 настоящих правил, где обозначена группа радиационной опасности каждого радионуклида.

    - В зависимости от суммарной активности на рабочем месте классы работ устанавливаются для отдельных помещений или блоков помещений подразделения радионуклидной терапии.

  - Требования к помещениям подразделений радионуклидной терапии и их техническому оснащению

Основные требования

    - Категория потенциальной радиационной опасности подразде­ ления радионуклидной терапии устанавливается на этапе проектирования, для действующих объектов категории устанавливаются администрацией по согласованию с территориальными органами, уполномоченными осу­ ществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

    - При выборе мест размещения помещений радионуклидной те­ рапии следует руководствоваться требованиями строительных норм про­ ектирования медицинских учреждений, ОСПОРБ-99 и настоящих правил.

    - Проектная документация на подразделения радионуклидной терапии должна предусматривать наличие комплекса организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при строительстве, реконструкции, эксплуатации, выводе из эксплуатации, а также в случае аварии.

9

СанПиН 2.6.1.2368—08

    - Вывод из эксплуатации подразделения радионуклидной тера­ пии принимается на основании проекта вывода из эксплуатации, разра­ ботанного на этапе проектирования подразделения радионуклидной те­ рапии, и комплексного обследования объекта.

    - Дальнейшее использование помещений, в которых ранее про­ водились работы с радиоактивными веществами, возможно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

    - Размещение и инженерно-техническое оборудование поме­ щений, в которых производятся работы с открытыми радионуклидными источниками, определяются в соответствии с классом работ.

    - Планировка и оснащение помещений должны обеспечивать защиту пациентов, персонала и населения от внешнего облучения, от поступления радионуклидов в помещения и в окружающую среду путем использования системы стационарных (оборудование, стены и перекры­ тия помещений), нестационарных (контейнеры, экраны) и динамических (вентиляция и канализация) барьеров.

    - Работы с открытыми радионуклидными источниками с удельной и (или) суммарной активностью ниже значений минимально значимой удельной активности (далее - МЗУЛ) и минимально значимой активности (далее - М3А) (приложение П-4 НРБ-99), (по заключению Минюста России не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 20.07.1999 № 6014-ЭР), приведенных в прилож. 1 настоящих правил, разрешается проводить в производственных поме­ щениях подразделения радионуклидной терапии и других подразделе­ ний данного учреждения, к которым не предъявляются дополнительные требования по радиационной безопасности.

    - Подразделения радионуклидной терапии необходимо разме­ щать в зданиях медицинских учреждений, придерживаясь принципа со­ средоточения помещений в отдельной части Здания (изолированное зда­ ние, отдельный отсек или крыло здания) с предпочтением размещения на первом этаже с целью максимальной локализации технологического процесса.

    - Запрещается размещать подразделения радионуклидной те­ рапии в жилых зданиях и в детских учреждениях.

    - Запрещается размещать помещения подразделения радио­ нуклидной терапии в подвальных этажах, за исключением: хранилища радиоизотопных фармацевтических препаратов (далее - РФП), храни­ лища радиоактивных отходов, санпропускника, саншлюза, станции спец- очистки жидких радиоактивных отходов, кладовых и других помеще­ ний, где нет постоянных рабочих мест.

1 0

СанПиН 2.6.1.2368—08

    - Подразделения радионуклидной терапии должны состоять из блока радионуклидного обеспечения, блока «активных» радиологиче­ ских палат и блока общих помещений.

    - При наличии в медицинском учреждении самостоятельного структурного подразделения радионуклидной диагностики допускаются общие с подразделением радионуклидной терапии помещения для приема и хранения РФП, а также общее хранилище твердых радиоак­ тивных отходов.

    - При необходимости размещения рентгенодиагностического оборудования или оборудования для ультразвуковой диагностики сле­ дует руководствоваться соответствующими санитарными правилами.

    - При необходимости размещения вивария для испытаний РФП на лабораторных животных, следует руководствоваться ОСПОРБ-99, НРБ-99 и сответствующими санитарными правилами, регламентирую­ щими строительство и эксплуатацию вивариев.

    - При проектировании новых и реконструкции уже имеющих­ ся помещений подразделений радионуклидной терапии класс работ в блоке радионуклидного обеспечения и блоке «активных» палат должен устанавливаться для каждого помещения.

    - Рекомендуемые назначения и площади помещений подраз­ делений радионуклидной терапии приведены в прилож. 2 настоящих правил.

    - Рекомендации п.п. 2.2.16 и 2.2.17 являются ориентировоч­ ными и уточняются при проектировании в каждом конкретном случае.

    - В проектной документации для каждого рабочего помеще­ ния должны быть указаны: радионуклиды, РФП, агрегатное состояние, активность на рабочем месте, вид и характер планируемых работ, «мак­ симальный» класс работ и «максимальное» годовое потребление радио­ нуклидов.

    - В проекте подразделения радионуклидной терапии должен быть предусмотрен расчет стационарной радиационной защиты (стены, ограждения, перекрытия), а также требования к средствам радиационной защиты рабочих мест персонала и защите пациентов.

    - Полы и стены помещений для работ II класса должны быть покрыты слабо сорбирующими материалами, стойкими к средствам де­ зактивации. Края покрытий полов должны быть подняты и заделаны заподлицо со стенами. Количество стыков между отдельными листами покрытия должно быть минимальным. Допускается бесстыковое покры­ тие на основе дезактивируемых отвердевающих составов.

    - Помещения, относящиеся к разным классам, следует окра­ шивать в разные цвета светлого тона. Полотна дверей и переплеты окон



СанПиН 2.6.1.2368—08

должны иметь простейшие профили и изготовлены из слабо сорбирую­ щих материалов.

    - Высота помещений и площадь в расчете на одного рабо­ тающего в подразделениях радионуклидной терапии определяются тре­ бованиями строительных норм и правил, проектными предложениями фирм-изготовителей оборудования с учетом габаритных размеров и тех­ нологии применения этого оборудования.

Блок радионуклидного обеспечения

    - Помещения подразделения радионуклидной терапии долж­ ны быть сгруппированы по блокам, указанным в п. 2.2.12.

    - Размещение помещений указанных блоков должно обеспе­ чивать минимальную протяженность маршрутов перемещения РФП и радиоактивных отходов по коридорам подразделения и максимально возможное разделение потоков этих источников и пациентов в помеще­ ниях подразделения.

    - В блоке радионуклидного обеспечения подразделения ра­ дионуклидной терапии должны быть отдельные входы для персонала и амбулаторных пациентов. По возможности целесообразно устроить ота­ пливаемый в зимнее время переход в основной больничный корпус дан­ ного медицинского учреждения.

    - Для приемки и выдачи РФП и вывоза радиоактивных отхо­ дов необходимо предусмотреть отдельный вход со стальной дверью под охранной сигнализацией, к которому должен быть обеспечен удобный подъезд с твердым покрытием для специальных автомашин и через ко­ торый не должны проходить ни персонал, ни пациенты, ни другие по­ сторонние лица.

    - Технологический процесс приемки, распаковки, фасовки, применения, хранения РФП должен проводиться с использованием со­ временного радиационно-защитного и технологического оборудования. Помещение для приемки РФП и их распаковки, фасовочную, основную и резервную процедурные и хранилище РФП рекомендуется делать смеж­ ными и соединять открываемыми передаточными окнами. Рекомендуется оснащение указанных помещений системой защитных боксов или защи­ щенной транспортерной линией с дистанционными средствами распаков­ ки транспортных упаковок, развальцовки флаконов и расфасовки РФП.

    - Хранилище РФП должно быть снабжено защитным многояче­ ечным сейфом; оно может быть общим с помещением для приемки РФП, где производится распаковка транспортных упаковок генераторов и РФП.

    - Радиоманипуляционные, моечная и фасовочная должны быть оборудованы глубокими ваннами из нержавеющей стали с подвод-



СанПиН 2.6.1.2368— 08

кой горячей и холодной воды и со сливом в спецканализацию; трапы в полу этих помещений должны быть соединены со спецканализацией. У раковины должен быть установлен держатель для одноразовых полоте­ нец и мусоросборник.

    - Хранилище твердых радиоактивных отходов (далее - РАО) должно быть оборудовано биологической защитой, рассчитываемой при проектировании. Твердые РАО хранятся в пластикатовых мешках. Объ­ ем хранилища должен обеспечивать прием и хранение РАО с учетом времени выдержки для снижения активности отходов.   Для   хранения РАО с органическими соединениями (главным образом, пищевыми от­ ходами из «активных» палат) в хранилище устанавливаются холодиль­ ники. Рекомендуется всю площадь хранилища разделить на три отдель­ ные зоны для хранения РАО разных категорий по удельной активности.

    - Помещение для дневного пребывания амбулаторных пациен­ тов с введенным в организм РФП рекомендуется разделять стационарны­ ми защитными стенками (экранами) на несколько частей из расчёта одно­ временного нахождения в каждой из них одного пациента. Материал и толщина стенок должны быть определены и рассчитаны при проектиро­ вании. В непосредственной близости от этого помещения должен нахо­ диться туалет для амбулаторных больных, оборудованный унитазом со сливом в спецканализацию, раковиной для мытья рук с подводкой горя­ чей и холодной воды и со сливом в хозяйственно-бытовую канализацию.

    - Санпропускник для персонала размещается в непосредст­ венной близости от фасовочной и процедурных. В нем должны быть предусмотрены место для переодевания, для дезактивации средств ин­ дивидуальной защиты, душевые установки, раковина для   мытья   рук, слив от которых производится в спецканализацию.

    - Пункт радиационного контроля персонала может быть раз­ мещён в помещении санпропускника для персонала либо в смежном с ним помещении.

    - Кладовую для временного хранения радиоактивно загряз­ нённой спецодежды и сменной обуви персонала и кладовую для вре­ менного хранения радиоактивно загрязнённого постельного белья, поло­ тенец, больничной одежды и сменной обуви больных из «активных» палат следует проектировать смежными друг с другом.

Блок радиологических «активных» палат

    - Планировка и оснащение «активных» палат помимо своего основного функционального назначения должны минимизировать как облучение персонала от больных, так и каждого больного от остальных пациентов, находящихся в подразделении радионуклидной терапии.

13

СанПиН 2.6.1.2368— 08

    - Палаты рекомендуется проектировать не более чем на двух пациентов. Внутри двухместных палат рекомендуется устанавливать экранирующие стенки теневой защиты (стационарные или   передвиж­ ные). Целесообразность их установления, конфигурация, материал и толщина защитных стенок определяются на этапе проектирования, ис­ ходя из максимального годового потребления и класса работ.

###### В «активных» палатах стены, потолок, оборудование и ме­ бель должны иметь гладкие поверхности, простую конфигурацию и сла­ бо сорбирующие дезактивируемые покрытия.

    - Матрацы кроватей, ручки дверей, выключатели электроос­ вещения, пульты аудиосвязи с медперсоналом   отделения радионуклид­ ной терапии, пульты дистанционного управления бытовыми телевизо­ рами в палатах должны быть надёжно закрыты сменяемым или хорошо дезактивируемым плёночным покрытием. То же самое относится к ор­ ганам управления кондиционеров воздуха и ручкам бытовых холодиль­ ников, если они будут устанавливаться во всех или некоторых палатах.

###### Отопление «активных» палат должно быть панельного типа. На окнах должны быть изнутри установлены жалюзи с легко дезактиви­ руемым покрытием. При размещении блока «активных» палат на первом этаже здания должны быть обеспечены охранные и противопожарные мероприятия.

    - В каждой «активной» палате должен быть отдельный сан­ узел, в состав которого должны входить унитаз и раковина для мытья рук. В зависимости от мощности станции спецочистки жидких радиоак­ тивных отходов санузел может включать также душевую кабину.

###### Умывальники в «активных» палатах должны быть снабжены кранами-смесителями с локтевым или педальным   управлением.   Слив воды из умывальников и из душевой кабины производится в спецкана- лизацию.

    - Промывка унитазов, соединённых со станцией спецочистки жидких радиоактивных отходов, в палатных санузлах осуществляется путём принудительного слива воды  или с помощью педального спуска.

###### Дренажные трубы унитазов должны, по возможности, иметь минимальную протяжённость, соединяясь со станцией   спецочистки жидких радиоактивных отходов, а также обеспечивать беспрепятствен­ ный доступ для прочистки возможных засоров, устранения   протечек и для регулярного радиационного контроля. В полу санузла каждой «ак­ тивной» палаты должен быть установлен трап, также соединённый со станцией спецочистки жидких радиоактивных отходов и используемый при дезактивации и уборке палаты.

14

СанПиН 2.6.1.2368— 08

    - Буфетная должна иметь шлюз с дозиметрической аппарату­ рой между буфетной и чистыми помещениями для прохода персонала и перегрузки пищи, поступающей из пищеблока лечебного учреждения.

    - Кабинеты сцинтиграфии и радиометрии не рекомендуется делать смежными с «активными» палатами и помещениями блока ра­ дионуклидного обеспечения, в которых проводятся работы с РФП (ра- диоманипуляционные, кладовая загрязнённого белья и других твёрдых радиоактивных отходов, кладовая загрязнённой спецодежды и обуви персонала), Протяжённость маршрута для перехода больных из «актив­ ных» палат в эти кабинеты должна быть минимально возможной.

    - Пол, стены и потолок санпропускника для больных и палат­ ных санузлов должны иметь влагостойкие слабо сорбирующие покры­ тия и допускать очистку и дезактивацию.

Блок помещений общего назначения «чистых» служебных помещений

    - В блоке помещений общего назначения при проектировании следует предусмотреть помещения для размещения рабочих мест персо­ нала подразделения (кабинеты заведующего, научных сотрудников, вра- чей-радиологов, медицинских физиков и др.).

    - Помещение (пост) дежурной медицинской сестры должно быть связано линиями двусторонней аудиосвязи и телевизионного на­ блюдения за больными со всеми «активными» палатами и помещениями для пребывания амбулаторных пациентов. В нём должны быть установ­ лены: централизованный пульт связи, пульт включения и отключения системы спецвентиляции, видеомонитор с возможностью управляемого подключения к линиям телевизионного наблюдения, централизованный пульт постоянного радиационного контроля «активных» палат, а также рабочее место для компьютера.

    - Туалет для персонала должен быть недоступен для амбула­ торных больных и пациентов из «активных» палат подразделения ра­ дионуклидной терапии.

  - Требования к организации и проведению работ

Основные требования

    - Организация и проведение работ с открытыми радионуклид­ ными источниками в подразделении радионуклидной терапии должны обеспечивать реализацию выбранного плана лечения при одновремен­ ном исключении избыточного (неоправданного) облучения больных и обеспечении защиты персонала от профессионального внутреннего и внешнего облучения.

15

СанПиН 2.6.1.2368—08

    - К работе с радионуклидными источниками излучения допус­ каются лица, отнесенные к персоналу группы А подразделения радио­ нуклидной терапии.

    - Персонал подразделения радионуклидной терапии должен проходить инструктаж по технике безопасности, в том числе и по ра­ диационной безопасности:

- вводный при поступлении на работу в подразделение;

- первичный на рабочем месте;

- повторный не реже двух раз в год;

- внеплановый при изменении технологии на рабочем месте.

    - Лица, временно направленные на работу в подразделение ра­ дионуклидной терапии, допускаются к работе с радионуклидными ис­ точниками излучения после прохождения инструктажа и проверки зна­ ний по радиационной безопасности, выдачи им индивидуальных дози­ метров с последующим вручением заполненных копий индивидуальной карты о полученных дозах излучения для включения в их индивидуаль­ ные карты по основному месту работы.

    - Регистрация инструктажа персонала по радиационной безо­ пасности должна проводиться в специальном журнале (прилож. 3 на­ стоящих правил).

    - Все технологические операции с радионуклидными источни­ ками излучения, выполняемые в данном подразделении, должны соот­ ветствовать методикам работы в установленном порядке.

    - Поставка РФП проводится по заказ-заявкам (прилож. 5 ОСПОРБ-99). Получение, хранение и проведение работ с радионуклид­ ными источниками излучения разрешается при наличии санитарно- эпидемиологического заключения на право работы с источниками иони­ зирующего излучения в данном подразделении.

    - Работа с источниками ионизирующего излучения разрешает­ ся только в тех помещениях и с теми источниками, которые указаны в санитарно-эпидемиологическом заключении. На дверях каждого поме­ щения должно быть указано его назначение, нанесен знак радиационной опасности с обозначением класса работ.

    - В помещениях, где проводятся работы с источниками излу­ чения, запрещается проводить работы, не указанные в санитарно- эпидемиологическом заключении.

    - Количество персонала в помещении, где проводятся работы с источниками излучения, должно быть минимально необходимым для выполнения конкретной технологии.

    - В рабочих помещениях подразделения радионуклидной те­ рапии запрещается есть, пить, курить, пользоваться косметикой, хранить

16

СанПиН 2.6.1.2368— 08

пищевые продукты, табачные изделия, домашнюю одежду, косметиче­ ские принадлежности и другие посторонние предметы. В помещениях блока радиологических «активных» палат для пациентов и персонала следует использовать одноразовую посуду, белье, носовые платки (сал­ фетки), бахилы и т. п., а также одноразовую спецодежду для персонала при проведении дезактивационных работ.

    - Все технологические операции по подготовке РФП к введе­ нию в организм больного, а также с жидкостными фантомами, должны проводиться в защитных боксах или в вытяжных шкафах на лотках и поддонах из слабо сорбирующих материалов. Дно лотков и поддонов должно быть закрыто слоем фильтровальной бумаги, а их емкость должна превышать объем используемого радиоактивного раствора не менее чем в два раза.

    - Рабочий инвентарь для уборки и дезактивации поверхностей на рабочих местах персонала должен быть маркирован, закреплен за помещениями соответствующего блока данного подразделения и нигде больше не использоваться.

    - В каждом рабочем помещении, где ведется работа с радио­ нуклидными источниками, должен быть контейнер для сбора твёрдых радиоактивных отходов, снабженный сменным полиэтиленовым меш­ ком и педальным устройством открывания крышки контейнера.

    - Холодильники, в которых хранятся РФП на основе органи­ ческих соединений, должны быть размещены в хранилище РФП и, при необходимости, снабжены радиационной защитой, снижающей уровень внешнего облучения персонала до допустимых значений.

    - Каждое подразделение радионуклидной терапии должно иметь специализированный радиометр (дозкалибратор) для определения активности фасовок РФП. Метрологическая поверка радиометров про­ изводится в установленном порядке.

    - Контейнеры, сосуды и флаконы с радиоактивными раство­ рами должны быть снабжены четкими этикетками с ясным указанием названия радионуклида, наименованием РФП и его активности на опре­ деленное время. Флаконы с раствором без этикетки, со следами корро­ зии на металлической крышке и с изменением прозрачности стеклянных стенок флакона должны считаться радиоактивными отходами с их по­ следующим удалением в соответствии с установленной процедурой, и содержимое такого флакона не должно использоваться для введения в организм больного.

    - Активность радионуклидных источников на рабочем месте должна быть минимально необходимой для работы. При всех работах с

17

СанПиН 2.6.1.2368— 08

открытыми радионуклидными источниками персонал должен использо­ вать коллективные и индивидуальные средства радиационной защиты.

    - Организация работ с открытыми радионуклидными источ­ никами должна быть направлена на сокращение продолжительности пребывания персонала в поле ионизирующего излучения радионуклид­ ных источников, на увеличение расстояний между работающими и ра­ дионуклидными источниками и на минимизацию радиоактивных отхо­ дов, образующихся при технологических операциях.

Технологии подготовки радиофармпрепаратов

    - Поступающие в подразделение радионуклидной терапии транспортные упаковки с РФП должны освобождаться от картонной тары, после чего РФП, заключенные в жестяные банки со свинцовыми контейнерами, должны быть перенесены или перевезены на тележке в хранилище РФП, где они хранятся определённое время в защитном сей­ фе или за защитной бетонной стенкой.

    - В соответствии с заявкой на введение определённых актив­ ностей РФП больным, нужный контейнер или контейнеры в жестяной банке доставляют из хранилища в фасовочную. Здесь жестяную банку вскрывают, извлекают из неё свинцовый контейнер с РФП и помещают его в защитный бокс, снабжённый дистанционными манипуляторами.

    - В этом боксе из контейнера извлекают флакон с завальцо- ванной крышкой из фольги и на развальцовочном устройстве освобож­ дают флакон от крышки. В том же боксе раскрытый флакон переносится к фасовочному устройству и вставляется в его гнездо. После этого дис­ танционно производят расфасовку исходной активности РФП на разо­ вые порции в соответствии с активностью, указанной в заявке.

    - Для обеспечения радиационной безопасности персонала фа­ совку исходной активности РФП следует производить с использованием автоматизированного дозирующего устройства.

    - В зависимости от конкретной заявки порция РФП заливается либо непосредственно в стеклянный флакон, герметически закрываемый резиновой пробкой, либо (при наличии соответствующего автоматизи­ рованного оборудования) в плотно закрываемую капсулу со стенками из растворяемого в желудке и кишечнике материала, которая также поме­ щается в такой же флакон.

    - Помещённые в свинцовые контейнеры расфасованные пор­ ции РФП переносят или перевозят на тележке к клиническому радио­ метру фасовок (дозкалибратору) с целью контроля вводимой больному активности. Детектор радиометра следует размещать в защитном боксе с дистанционными манипуляторами.

18

СанПиН 2.6.1.2368—08

    - Если фасовка порций была произведена на заводе-изгото- вителе РФП в соответствии с предварительными индивидуальными за­ явками на конкретную активность в кавдой фасовке, то п.п. 2.3.22—

2.3.25 исключаются,

    - Если предполагается пероральное введение, то флакон с порцией РФП снова возвращают в защитный свинцовый контейнер, ко­ торый переносят или перевозят в защитный бокс, расположенный в ра- диоманипуляционной (процедурном кабинете). Здесь с флакона дистан­ ционно снимают резиновую пробку и выливают раствор РФП в мензур­ ку, куда добавляют воду до нужной степени разбавления. Если порция РФП была залита в растворимую капсулу, то в том же защитном боксе капсула извлекается из флакона и помещается в чашку Петри.

    - Если планируется внутривенное или какое-либо другое па­ рентеральное введение, то с флакона резиновую пробку не удаляют, и в свинцовом контейнере флакон с расфасованной порцией РФП достав­ ляют в радиоманипуляционную.

Медицинские технологии

    - Для перорального введения больной вызывается в радиома­ нипуляционную, где проходит инструктаж и выпивает раствор РФП из мензурки. Повторно в мензурку наливается вода, и больной ещё раз вы­ пивает содержимое мензурки, промокает губы салфеткой, которую уда­ ляет в контейнер для сбора твёрдых радиоактивных отходов. После приема внутрь РФП больной направляется в «активную» палату, где в закрытом режиме находится предписанное ему время.

    - Если порция РФП была предварительно залита в раствори­ мую капсулу, то больного следует поместить за защитным экраном. Процедурная медсестра длинным пинцетом берёт капсулу из чашки Петри и помещает её на корень языка больного, который проглатывает капсулу, запивая водой. После приёма капсулы больной направляется в

«активную» палату, где в закрытом режиме находится предписанное ему время.

    - При парентеральном введении расфасованная порция РФП в защитном транспортном контейнере при соблюдении требований сте­ рильности доставляется в радиоманипуляционную (процедурную). Если объём порции РФП невелик, то после извлечения флакона из контейнера резиновая пробка флакона прокалывается одноразовым стерильным шприцем, после чего производится инъекция (внутривенная, внутрисус­ тавная, внутрибрюшинная и т. д.). Если объём порции достаточно боль­ шой, то флакон с РФП вставляется в гнездо капельницы, которая может

19

СанПиН 2.6.1.2368—08

быть установлена как в радиоманипуляционной, так н непосредственно в «активной» палате.

    - При необходимости расфасованная порция РФП в защитном транспортном контейнере доставляется в кабинет интервенционной ра­ диологии, где парентеральная инъекция производится прицельно под рентгенологическим или ультразвуковым контролем.

    - После перорального или парентерального введения РФП больного направляют:

- в «активную» палату, если запланирован больнично-стационар­ ный режим лечения;

- в помещение для дневного пребывания амбулаторных пациентов, если пациенту введена такая активность РФП, которая не позволяет от­ пустить его из отделения радионуклидной терапии сразу после введения РФП; больного отпускают только после пребывания в этом помещении в течение установленного врачом-радиологом времени и с учётом резуль­ татов дозиметрического контроля на выходе из отделения радионуклид­ ной терапии;

- сразу на выход из отделения радионуклидной терапии, если уро­ вень мощности дозы фотонного излучения от тела больного не превы­ шает значения, указанного в п. 3.4.3 правил.

    - В течение пребывания в «активной» палате больной по ау­ диосвязи может быть вызван в кабинет радиометрии или сцинтиграфии для проведения измерений уровней накопления РФП в определённых органах и в патологических очагах. Покидать «активную» палату боль­ ной может по разрешению врача-радиолога. С целью предотвращения разнесения радиоактивных загрязнений по помещениям подразделения радионуклидной терапии больной пользуется только больничной одеж­ дой, бельем, обувью, посудой и т. д. Перед выходом из «активной пала­ ты» больной должен вымыть с мылом руки, лицо и шею, а также надеть бахилы.

    - При выписке из отделения радионуклидной терапии боль­ ной сдаёт радиоактивно загрязнённую больничную одежду и сменную обувь, проходит санобработку с принятием душа в санпропускнике для пациентов, надевает собственное бельё и верхнюю одежду» после чего в пункте радиационного контроля для больных проходит процедуру опре­ деления мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. При мощно­ сти дозы менее указанной в п. 3.4.3 правил больному разрешается поки­ нуть отделение радионуклидной терапии.

    - При введении в организм терапевтической активности РФП, разрешённого к амбулаторному применению, в случае клинической не-



СанПиН 2.6.1.2368—08

обходимости больной может быть госпитализирован в обычную палату медицинского учреждения.

    - Разрешается амбулаторный режим применения радиофарм­ препаратов, содержащих радионуклиды, при условии непревышения указанного в п. 3.4.3 правил значения мощности дозы гамма-излучения от тела пациента.

    - Больные, которым введены РФП, могут покидать помеще­ ния для дневного пребывания амбулаторных пациентов после посеще­ ния туалета и проведения дозиметрического контроля. Данный туалет должен быть оборудован линией спецканализации, связанной со станци­ ей спецочистки жидких радиоактивных отходов.

    - Не разрешается амбулаторное применение радиофармпрепа­ ратов, не обеспечивающих снижение уровня мощности дозы по п. 3.4.3 правил в режиме амбулаторного лечения.

    - При выписке из подразделения радионуклидной терапии по­ сле стационарного лечения каждый больной должен снабжаться инди­ видуальной письменной инструкцией по соблюдению правил личной гигиены и ограничению контакта с отдельными лицами из населения (родственниками, детьми и т. д.). Рекомендуемая форма индивидуаль­ ной инструкции приведена в прилож. 4 настоящих правил.

    - Разрешение на выход из подразделения радионуклидной те­ рапии больного с введенным в организм РФП даёт врач-радиолог по ре­ зультатам дозиметрического контроля в соответствии с п. 3.4.3 правил.

    - Клинические испытания новых РФП, применяемых в под­ разделениях радионуклидной терапии, проводятся в установленном по­ рядке.

    - Уход за тяжелыми больными с введенными РФП в «актив­ ных» палатах может осуществлять только персонал группы А.

2Л. Требования к получению,использованию, хранению иучету радиофармпрепаратов

    - Для получения, хранения и учета источников излучения при­ казом по учреждению должны быть назначены ответственные лица (ли­ цо), которые осуществляют их прием, хранение, передачу для после­ дующего использования, а также их списание.

    - Должны быть обеспечены такие условия получения, хране­ ния, расходования и списания открытых радионуклидных источников, которые исключили бы возможность их утраты и бесконтрольного ис­ пользования.

    - Все поступившие в подразделение радионуклидной терапии готовые РФП и генераторы диагностических и терапевтических радио-



СанПиН 2.6.1.2368—08

нуклидов излучения должны учитываться в приходно-расходном жур­ нале (см. прилож. 5 и 6 правил). Приходно-расходный журнал ведется ответственным лицом.

    - Радионуклидные источники выдаются для работы ответст­ венным лицом по требованиям, заполненным по установленной форме, с письменного разрешения руководителя учреждения или лица, им упол­ номоченного.

    - При приготовлении РФП с использованием элюатов из гене­ раторов диагностических и (или) терапевтических радионуклидов запол­ няется журнал приготовления рабочих растворов РФП (см. прилож. 7 пра­ вил). Журнал ведётся сотрудником подразделения радионуклидной те­ рапии, ответственным за приготовление указанных растворов.

    - При введении пациенту готового или синтезированного в подразделении РФП производится запись в журнале введения РФП па­ циентам (см. прилож. 8 правил). Каждое введение должно быть зафик­ сировано в журнале и удостоверено подписями врача, проводящего курс радионуклидной терапии, а также медсестры, проводящей введение РФП больному.

    - Расходование радионуклидов оформляется внутренним ак­ том, составляемым ответственным лицом и непосредственным исполни­ телем работ (процедурная медсестра, медицинский физик и т. п.). Акт утверждается руководителем учреждения или лицом, им уполномочен­ ным приказом по учреждению (см. прилож. 9 правил).

    - Радионуклидные источники, не находящиеся в работе, долж­ ны храниться во временном или стационарном хранилище в условиях, обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к ним посто­ ронних лиц. Суммарная активность источников в хранилище не должна превышать значения, указанного в санитарно-эпидемиологическом за­ ключении.

    - Транспортирование открытых радионуклидных источников (шприцы, флаконы, фантомы и т. п.) между помещениями подразделе­ ния радионуклидной терапии должно проводиться на специальных транспортных тележках либо с дополнительной радиационной защитой, либо в защитных контейнерах.

    - Во всех помещениях должна проводиться ежедневная влаж­ ная уборка. Сухая уборка рабочих помещений запрещается. Влажная уборка «активных» палат с элементами дезактивации проводится непо­ средственно перед госпитализацией очередного больного (больных) в данную палату. Уборочный инвентарь закрепляется за помещениями каждого блока и соответствующим образом маркируется.



СанПиН 2.6.1.2368—08

  - Требования к сбору, хранению, удалению и учету радиоактивных отходов (РАО) в подразделениях радионуклидной терапии

Основные требования

    - Проведение работ с открытыми радионуклидными источни­ ками в подразделениях радионуклидной терапии приводит к образова­ нию твердых и жидких радиоактивных отходов (РАО). Организация сбора, временного хранения и сдачи РАО по учреждению осуществляет­ ся ответственным лицом.

    - К твердым РАО относятся не подлежащие дальнейшему ис­ пользованию материалы и предметы, у которых удельная радиоактив­ ность больше значений, приведенных в графе «УА» прилож. 1 правил. К жидким РАО относятся не подлежащие дальнейшему использованию жидкости, у которых удельная радиоактивность больше чем в 10 раз превышает значения уровней вмешательства при поступлении в орга­ низм с водой, указанные в приложении П-2 НРБ-99.

    - Технология обращения с РАО, образующимися при исполь­ зовании неразрешённых к амбулаторному применению РФП с периодом полураспада более 15 суток, должна устанавливаться на стадии проек­ тирования.

    - Поступление, списание и передача радиоактивных отходов на захоронение должны быть оформлены в журналах учёта твёрдых и жид­ ких РАО (см. прилож. 10 и 1 правил). При списании отходов как неак­ тивных после выдержки на распад оформляется соответствующий акт (см. прилож. 9 правил), а при передаче отходов специализированной организации оформляются акт и паспорт на партию радиоактивных от­ ходов по установленной форме.

Сбор, хранение и удаление твёрдых РАО

    - При отсутствии радиационных аварий и соблюдении уста­ новленных технологий работы с открытыми радионуклидными источ­ никами к низкоактивным РАО относятся:

- использованные хирургические перчатки после работы в блоках радионуклидного обеспечения и «активных» палатах;

- ватные тампоны, марлевые подушечки, кровоостанавливающие повязки, использованные при инъекции РФП;

- использованные при инъекции РФП одноразовые шприцы;

- одноразовые салфетки и полотенца, использованные больным при пероральном введении РФП;

- опорожненные флаконы и чашки Петри из-под РФП после одно­ суточной промывки проточной водой;

23

СанПиН 2.6.1.2368—08

- использованная фильтровальная и туалетная бумага из помеще­ ний блоков радионуклидного обеспечения и «активных» палат;

- больничная и профессиональная спецодежда разового использо­ вания;

- посуда разового использования для больных;

- пищевые и бытовые отходы от больных из «активных» палат;

- отработанные сменные фильтры системы спецвентиляции.

    - При отсутствии радиационных аварий и соблюдении уста­ новленных технологий работы с открытыми радионуклидными источ­ никами к среднеактивным РАО относятся:

- отработанные сменные фильтры с накопленным осадком и адсор­ бенты из системы предварительной очистки жидких РАО;

- трупы больных с введенными РФП, умерших во время своего пребывания в «активных» палатах.

    - При ликвидации последствий радиационных аварий, связан­ ных с проливанием радиоактивных растворов, к аварийным среднеак­ тивным РАО относятся:

- спецодежда разового использования, в которой проводилась де­ зактивация рабочих поверхностей;

- опилки, фильтровальная бумага и другие средства и расходуемые материалы, использованные при дезактивации.

    - Рекомендуется в хранилище твёрдых РАО выделить зоны для раздельного хранения низкоактивных и среднеактивных РАО с радиа­ ционной защитой, необходимость и конфигурация которой устанавли­ ваются при проектировании.

    - Твёрдые низкоактивные РАО собираются в специальные кон­ тейнеры с полиэтиленовыми мешками, которые в конце рабочего дня должны сдаваться в хранилище РАО. Контейнеры должны быть уста­ новлены в хранилище РФП, в фасовочной, радиоманипуляционных, мо­ ечной, туалете для амбулаторных больных, а также во всех «активных» палатах.

    - В хранилище РАО все твёрдые отходы сортируются по кате­ гории активности, закладываются в мешки и помещаются за радиацион­ ной защитой (стационарной бетонной или металлической передвижной стенкой). На каждом мешке должна быть этикетка с указанием радио­ нуклида, даты поступления на хранение и запланированной даты удале­ ния после выдержки на распад в качестве неактивных отходов. По дос­ тижении этой даты распавшиеся отходы удаляются вместе с обычными бытовыми и больничными отходами с предварительным дозиметриче­ ским контролем, причём с удаляемых предметов и материалов должны быть убраны знаки радиационной опасности.

24

СанПиН 2.6.1.2368—08

    - Пищевые отходы от больных из «активных» палат должны собираться в металлические контейнеры (ёмкости). После их дозимет­ рического контроля пищевые отходы удаляются сразу или в контейнере доставляются в хранилище твёрдых РАО, где помещаются в холодиль­ ник для выдержки на распад и последующего удаления, как обычных пищевых отходов медицинского учреждения,

    - Труп умершего больного с введенной активностью РФП доставляется из «активных» палат в специально выделенную морозиль­ ную камеру, находящуюся в блоке радионуклидного обеспечения под­ разделения радионуклидной терапии (в хранилище РАО). В этой камере труп выдерживается на радиоактивный распад необходимое время, по­ сле чего проводятся дозиметрический контроль и его транспортирова­ ние в морг для последующего патолого-анатомического исследования в установленном порядке. При необходимости срочного проведения по­ добного исследования дозиметрист отделения радионуклидной терапии должен рассчитать продолжительность процедуры вскрытия трупа па­ тологоанатомом по нормативам облучения для персонала группы Б.

    - Использованные свинцовые транспортные контейнеры от фасовок РФП складируются в хранилище твёрдых РАО и подвергаются контролю на радиоактивное загрязнение их внутренних поверхностей, после чего передаются фирме-поставщику РФП либо сдаются как лом цветных металлов с предварительным устранением знаков радиацион­ ной опасности.

    - Радиоактивно загрязнённые спецодежда и сменная обувь персонала хранятся в кладовой блока радионуклидного обеспечения в пластикатовых мешках, а постельное бельё, полотенца, больничные пи­ жамы и сменная обувь больных также в пластикатовых мешках хранятся в кладовой блока «активных» палат. Перед их сдачей в прачечную про­ водят дозиметрический и радиометрический контроль с целью сорти­ ровки и отбраковки тех предметов, уровни загрязнения которых превы­ шают установленные нормативы (прилож. 12 правил) и которые должны быть отобраны для соответствующей выдержки на распад.

Сбор, хранение и удаление жидких РАО

    - При отсутствии радиационных аварий и соблюдении техно­ логий работы с открытыми радионуклидными источниками в отделении радионуклидной терапии к среднеактивным жидким РАО относятся:

- неиспользованные остатки радиоактивных растворов из флако­ нов, мензурок и фасовок РФП;

- сливные воды из унитаза в туалете для амбулаторных больных;

25

###### СанПиН 2.6.1.2368—08

  - сливные воды из унитазов, раковин и душевых установок (при их наличии) в санузлах «активных» палат;

###### сливные и сточные воды из санпропускников для больных;

  - сливные и сточные воды из фасовочной, генераторной и моечной.

###### При ликвидации последствий радиационных аварий в отде­ лении радионуклидной терапии к аварийным среднеактивным жидким РАО относятся:

- сливные и сточные воды от процедур дезактивации, проводимых при массивном проливании радиоактивных растворов с высокой удель­ ной активностью, в том числе РФП.

###### При отсутствии радиационных аварий и соблюдении техно­ логий работы с открытыми радионуклидными источниками в отделении радионуклидной терапии к жидким отходам с удельной активностью ниже минимальной, установленной в п. 3.12.1 ОСПОРБ-99 для жидких низкоактивных РАО, относятся:

- сливные воды из санпропускников и саншлюзов для персонала;

###### сливные воды из раковин, находящихся в следующих помещени­ ях блока радионуклидного обеспечения: хранилище РФП, хранилище твёрдых РАО, мастерская, пункт радиационного контроля персонала, помещение для дневного пребывания амбулаторных пациентов;

- сливные воды из раковин, установленных в следующих помеще­ ниях блока «активных» палат: перевязочная-смотровая, буфетная- пищеблок, моечная посуды для больных, кабинеты радиометрии и сцин- тиграфии, пункт радиационного контроля для больных.

###### В помещениях подразделения радионуклидной терапии сточ­ ные и сливные воды, считающиеся жидкими отходами, с удельной ак­ тивностью ниже 10 допустимых уровней (ДУ) в соответствии с НРБ-99 подлежат удалению в хозяйственно-бытовую канализацию.

    - Все среднеактивные жидкие РАО через дренажные трубы спецканализации должны собираться в накопительных баках выдержки на станции спецочистки жидких РАО отделения радионуклидной тера­ пии. К ним должны быть подключены следующие помещения:

###### все без исключения «активные» палаты; в каждой из них ракови­ на умывальника, трап и унитаз должны быть соединены со спецканали- зацией;

- фасовочная и радиоманипуляционные (процедурные); установлен­ ные в них раковины и трапы должны быть соединены со спецканализацией;

###### туалет для амбулаторных больных, в котором унитаз должен быть соединён со спецканализацией;

- сама станция спецочистки жидких РАО, где трап должен быть со­ единён с баками-накопителями жидких РАО.

###### 26

СанПиН 2.6.1.2368— 08

###### Сливные и сточные воды из перечисленных в п. 2.5.17 по­ мещений через дренажные трубы должны сбрасываться напрямую в хо­ зяйственно-бытовую канализацию. То же самое относится и к помеще­ ниям блока «чистых» служебных помещений отделения радионуклид­ ной терапии.

    - Расположение, мощность, технологическая схема, оснаще­ ние и режим эксплуатации станции спецочистки жидких РАО опреде­ ляются на этапе проектирования специализированной проектной орга­ низацией, обладающей соответствующей лицензией, исходя из количе­ ства коек в радиологических «активных» палатах, вводимых больным активностей РФП, нормативов по расходованию воды и допустимых уровней содержания радионуклидов в сточных водах.

Требования к системам вентиляции

###### Требования к системам вентиляции определяются при про­ ектировании с учетом необходимости очистки радиоактивных выбросов, требований технических документов, класса работ.

    - Самостоятельные системы вентиляции для отделения ра­ дионуклидной терапии должны обслуживать помещения однотипного функционального назначения.

###### Рекомендуется выделить 3 самостоятельные системы, об­ служивающие следующие группы помещений:

- для блока радиологических «активных» палат - система приточ­ но-вытяжной вентиляции № 1;

###### для блока радионуклидного обеспечения - система приточно­ вытяжной вентиляции № 2;

- для блока помещений общего назначения - система приточно­ вытяжной вентиляции № 3.

###### Системы вентиляции, обслуживающие блок помещений об­ щего назначения, могут быть самостоятельными либо подсоединяться к системам вентиляции, обслуживающим помещения идентичного назна­ чения в больничном корпусе.

    - Системы приточно-вытяжной   вентиляции должны работать в режимах:

###### круглосуточном - система № 1;

- в течение рабочей смены - системы № 2 и 3.

###### Мощность, конструкция основных систем вентиляции и на­ личие резервного вентиляционного оборудования определяются при проектировании.

    - Воздухообмен в помещениях хранилища, фасовочной, мо­ ечной, процедурной блока радионуклидного обеспечения принимается

###### 27

СанПиН 2.6.1.2368—08

по кратности: приток 5 обменов/час, вытяжка - 6 обменов/час; в кабине­ те интервенционной радиологии: приток 3 обмена/час, вытяжка 4 обме- на/час. В остальных помещениях блока радионуклидного обеспечения, а также в помещениях блоков радиологических «активных» палат и обще­ го назначения воздухообмен определяется техническими документами.

    - Эффективность работы вентиляционной системы, обслужи­ вающей боксы и вытяжные шкафы, определяется величиной разрежения в боксе и скоростью движения воздуха в рабочем проеме шкафа.

    - Вытяжная система на выбросе воздуха в атмосферу из по­ мещений блоков радионуклидного обеспечения и радиологических «ак­ тивных» палат должна быть оборудована фильтрами. Необходимость очистки, тип и количество фильтров, а также остальные технические параметры системы очистки воздуха определяются при проектировании. Сменные фильтры должны располагаться максимально близко к поме­ щениям блоков радионуклидного обеспечения и «активных палат», в том числе и к защитным боксам в фасовочной.

    - В помещениях «активных» палат следует проектировать системы центрального кондиционирования воздуха с трехступенчатой очисткой в фильтрах грубой, тонкой структуры и высокой эффективно­ сти. Допускается в дополнение к системам приточно-вытяжной венти­ ляции в «активных» палатах устанавливать автономные кондиционеры со сменными фильтрами очистки воздуха высокой эффективности при обязательном соблюдении правил регламентных работ.

  - Профилактика и ликвидация последствий радиационных аварий и других нештатных ситуаций

Основные положения

    - Подразделение радионуклидной терапии медицинского уч­ реждения является радиационным объектом с повышенной потенциаль­ ной радиационной опасностью возможных аварийных и других нештат­ ных ситуаций по сравнению с другими структурными подразделениями радиологического профиля того же учреждения.

    - Система обеспечения радиационной безопасности больных, персонала и отдельных лиц из населения, действующая в отделении ра­ дионуклидной терапии, должна включать мероприятия:

- по предупреждению (профилактике) и предотвращению радиаци­ онных аварий;

- по обеспечению соответствующих действий персонала при воз­ никновении аварийных ситуаций;

- по исключению или минимизации радиационного воздействия на персонал и население при ликвидации последствий радиационных аварий.

28

СанПиН 2.6.1.2368— 08

Планировка помещений подразделения радионуклидной терапии и их оснащение должны обеспечивать безусловное выполнение этих ме­ роприятий.

    - К проектным радиационным авариям в подразделении радио­ нуклидной терапии относятся:

- бой флакона, мензурки, шприца или капельницы с РФГ1;

- не соответствующая штатной технологии разгерметизация рабо­ чего объёма транспортных упаковок, флаконов, фасовок, жидкостных фантомов с возможным распространением радиоактивных загрязнений на рабочие поверхности;

- пролив (разливание) радиоактивного раствора на поверхности по­ ла, мебели, оборудования, аппаратуры и т. д.;

- протечки и засоры системы спецканализации подразделения ра­ дионуклидной терапии;

- попадание радиоактивного раствора на личную одежду, личную обувь и (или) кожные покровы сотрудника и (или) пациента в результате нарушения установленных технологий работы с открытыми радионук­ лидными источниками;

- отсутствие контроля над радионуклидными источниками, в том числе потеря источника, наличие неучтённого источника, размещение источника вне положенного места и т. д.;

- загрязнение радиофармпрепаратом поверхностей «активной» па­ латы вследствие выделений больного вне санузла «активной» палаты;

- ошибочное введение больному не назначенного ему РФП с терапев­ тической активностью, реально влияющей на состояние здоровья пациента;

- введение больному такой терапевтической активности назначен­ ного ему РФП, которая больше или меньше указанной в заявке лечащего врача-радиолога, если только различие запланированной и реально вве­ денной активностей является терапевтически значимым;

- экстравазальное введение терапевтической активности РФП при выполнении внутривенной (внутриартериальной) инъекции.

    - К радиационным авариям также могут привести:

- пожар и (или) задымление помещений подразделения радионук­ лидной терапии;

- отключение электроэнергии;

- неисправность оборудования для работы с радионуклидными ис­ точниками;

- неисправность системы спецвентиляции;

- ошибочные действия персонала при реализации штатных техно­ логий радионуклидной терапии;

- внешние воздействия криминального характера.

29

СанПиН 2.6.1.2368—08

Профилактика радиационных аварий

    - Профилактика радиационных аварий должна быть обеспечена:

- планировкой помещений, обеспечивающей безаварийное выпол­ нение всех технологических процедур с открытыми радионуклидными источниками;

- соответствующими требованиями к техническому оснащению ра­ бочих помещений и «активных» палат, поддержанием в исправном со­ стоянии аппаратуры, оборудования и инструментария для работы с ра­ дионуклидными источниками;

- соблюдением установленных штатных технологий работы с от­ крытыми радионуклидными источниками, в том числе с РФП, калибро­ вочными источниками, жидкостными фантомами и жидкими РАО;

- плановым выполнением метрологических поверок, процедур кон­ троля качества радиометрических и сцинтиграфических установок отде­ ления радионуклидной терапии;

- плановым проведением процедур радиационного контроля, в том числе радиационной обстановки на рабочих местах и в «активных» па­ латах (после выписки из них больных), а также контроля индивидуаль­ ных доз облучения персонала;

- разработкой и выполнением ряда мероприятий по предотвраще­ нию распространения радиоактивных загрязнений из «активных» палат по остальным помещениям отделения радионуклидной терапии;

- проведением индивидуального инструктажа каждого больного о правилах пребывания в «активной» палате;

- созданием и поддержанием условий для повышения квалификации персонала по уже используемым и по новым технологиям радионуклид­ ной терапии и технологиям обеспечения радиационной безопасности;

- плановым проведением инструктажа, обучения и проверки зна­ ний персонала, в особенности непосредственно на рабочих местах, а также постоянным контролем результативности этого обучения;

- разработкой инструкции (плана) по действиям персонала в случае радиационной аварии и ликвидации ее последствий, обучения персонала по этой инструкции и проверкой практических навыков по предотвра­ щению радиационных аварий и ликвидации их последствий;

- организацией и проведением производственного контроля за ра­ диационной безопасностью;

- инструктированием пациентов о правилах поведения в процессе лечения и после выписки из стационара.

    - В каждом рабочем помещении блока радионуклидного обес­ печения и «активных» палат в легко доступном месте должен находить-

30

СанПиН 2.6.1.2368—08

ся аварийный комплект средств ликвидации последствий радиационной аварии, в состав которого должны входить:

      - комплект защитной одежды, включая хирургические перчатки, пластикатовые бахилы и нарукавники, защитный пластикатовый фартук, шапочку и респиратор;

      - средства дезактивации, включая впитывающие материалы для вытирания загрязнённых рабочих поверхностей, детергенты и фильтро­ вальную бумагу;

      - инструменты для дистанционного сбора использованных впиты­ вающих материалов и загрязнённых предметов;

      - пластикатовые мешки для сбора, временного хранения и удаления возникающих вследствие дезактивации твердых РАО;

      - комплект переносных аварийных знаков радиационной опасно­ сти, выставляемых у места радиационной аварии;

      - инструкция по технологиям дезактивации загрязнённых рабочих поверхностей различного типа.

    - В санпропускниках для персонала и для больных должны на­ ходиться аптечки с полным набором необходимых средств первой по­ мощи пострадавшим при радиационной аварии, в том числе с воспол­ няемым запасом средств срочной санитарной обработки лиц, подверг­ шихся аварийному радиоактивному загрязнению, и с инструкцией по применению средств первой помощи.

    - Кладовые для хранения уборочного инвентаря в блоках ра­ дионуклидного обеспечения и «активных» палат должны быть оснаще­ ны линиями водопровода с металлическими раковинами, соединёнными с хозяйственно-бытовой канализацией. В кладовых должны храниться восполняемые запасы средств влажной уборки рабочих помещений этих блоков, промаркированный уборочный инвентарь из гладкой пластмас­ сы (использование деревянного инвентаря недопустимо из-за высокой сорбционной способности дерева), а также вешалки для размещения дополнительной спецодежды (фартуки, нарукавники, бахилы), исполь­ зуемой при ликвидации радиационных аварий и для штатной влажной уборки рабочих поверхностей с возможными радиоактивными загрязне­ ниями.

    - С целью предотвращения распространения радиоактивных загрязнений из «активных» палат у входа в каждую палату должны на­ ходиться не менее двух пар сменной обуви - одна для персонала (пред­ почтительно большеразмерные галоши), а другая - для пациентов (предпочтительно на гладкой пластмассовой подошве).

    - В рабочих помещениях блока радионуклидного обеспечения (фасовочная, моечная, хранилище РФП, радиоманипуляционные) и бло-

31

СанПиН 2.6.1.2368— 08

ка «активных» палат (санпропускник для больных, пункт радиационного контроля больных, перевязочная-смотровая) на местах, удобных для чтения, должны быть вывешены выписки из инструкции по действиям персонала при радиационных авариях. В каждой «активной» палате на стене под плёночным покрытием должны быть вывешены памятки для больных по поведению и санитарно-гигиеническим процедурам в тече­ ние пребывания в «активной» палате с учетом специфических требова­ ний режима отделения радионуклидной терапии.

Технологии ликвидации последствий радиационных аварий

    - При радиационных авариях, связанных с проливанием радио­ активного раствора в помещениях, где находятся больные, необходимо:

- немедленно вывести больных из аварийного помещения;

- по результатам радиометрии кожных покровов, одежды и обуви установить необходимость проведения соответствующей санитарной обработки пациента и замены загрязнённой одежды и обуви на неза­ грязнённую;

- одновременно с удалением больного из аварийного помещения выключить все работающие в нём установки и отключить вентиляцию;

- поставить в известность заведующего подразделением радионук­ лидной терапии и службу радиационной безопасности данного меди­ цинского учреждения;

- покинуть аварийное помещение, закрыв его на ключ и выставив аварийные знаки радиационной опасности, взятые из ближайшего ава­ рийного комплекта;

- сдать индивидуальный дозиметр для проверки в службу радиаци­ онной безопасности;

- провести дозиметрический и радиометрический контроль аварий­ ного помещения и загрязнённых рабочих поверхностей;

- по результатам радиационного контроля организовать и провести дезактивацию помещения и загрязнённого оборудования с последующей контрольной проверкой результатов дезактивации;

- составить и утвердить в установленном порядке протокол о ра­ диационной аварии констатацией возможности дальнейшего использо­ вания помещений и оборудования после дезактивации.

    - При проливе радиоактивного раствора в помещениях, где отсутствуют больные, необходимо:

- выключить все работающие установки и вентиляцию; поставить в известность заведующего подразделением радионуклидной терапии и службу радиационной безопасности;

32

СанПиН 2.6.1.2368—08

- закрыть аварийное помещение и выставить аварийные знаки ра­ диационной опасности;

- по результатам радиационного контроля принять решение о необ­ ходимости замены спецодежды и проведения соответствующей саноб­ работки в санпропускнике для персонала;

- с участием службы радиационной безопасности организовать и провести дезактивацию аварийного помещения и рабочих поверхностей оборудования и мебели;

- составить и утвердить в установленном порядке протокол о ра­ диационной аварии с констатацией возможности дальнейшего исполь­ зования оборудования, помещений и мебели.

    - При протечках и засорах системы спецканализации необходимо:

- поставить в известность заведующего отделением радионуклид­ ной терапии и службу радиационной безопасности;

- вызвать дежурного слесаря-сантехника, входящего в штат обслу­ живания станции спецочистки отделения радионуклидной терапии и относящегося к персоналу группы А;

- дозиметрист и слесарь-сантехник должны надеть дополнитель­ ную спецодежду и обувь (вторую пару резиновых перчаток, нарукавни­ ки, фартук, галоши);

- устранить протечку или засор спецканализации за минимально возможное время работы;

- по результатам радиационного контроля провести дезактивацию загрязнённых радионуклидами пола, стен, мебели, сантехнического и другого загрязнённого оборудования и предметов;

- пройти санобработку в санпропускнике для персонала с заменой спецодежды и последующим радиометрическим контролем кожных по­ кровов и личной одежды и обуви;

- составить и утвердить в установленном порядке протокол о ра­ диационной аварии.

    - При проливе радиоактивного раствора внутри защитного бокса при фасовке РФП необходимо:

- поставить в известность заведующего подразделением радионук­ лидной терапии и службу радиационной безопасности;

- с использованием штатного оборудования, смонтированного внутри бокса, провести дезактивацию его внутренних поверхностей и размещённых там устройств;

- при невозможности полной дезактивации (например, поверхности сложной конфигурации) бокс опечатывают и оставляют для выдержки радиоактивного загрязнения на распад;

33

СанПиН 2.6.1.2368—08

- все технологические операции с РФП проводят в резервном боксе;

- составить и утвердить в установленном порядке протокол о ра­ диационной аварии с констатацией возможности дальнейшего исполь­ зования защитного бокса и установленного в нём оборудования.

    - При потере учтённого или обнаружении неучтённого источ­ ника необходимо:

- сообщить об инциденте заведующему подразделением радионук­ лидной терапии, службе радиационной безопасности, территориальным органам Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МВД России;

- прекратить доступ персонала в помещение, которое становится аварийным с момента обнаружения потери учтённого или обнаружения неучтённого источника;

- запретить вынос мусора, слив любых растворов в спецканализа- цию, перемещение и вынос оборудования, мебели, одежды и других предметов из аварийного помещения;

- с помощью службы радиационной безопасности и дозиметриста отделения радионуклидной терапии организовать визуальный и радио­ метрический поиск пропавшего источника или идентификацию и ра­ диометрию (спектрометрию) неучтённого обнаруженного источника;

- составить и утвердить в установленном порядке протокол о ра­ диационной аварии.

    - При ошибочном или экстравазальном введении больному терапевтической активности РФП необходимо:

- сообщить заведующему подразделением радионуклидной терапии и лечащему врачу-радиологу о неправильном введении РФП больному;

- коллегиально оценить возможное влияние неправильного введе­ ния РФП на состояние больного;

- в случае необходимости провести радиометрический контроль инкорпорированной активности РФП;

- в случае необходимости, в том числе и в зависимости от типа и активности введенного РФП, принять необходимые медицинские меры, в том числе и по ускорению выведения РФП из организма больного;

- составить и утвердить в установленном порядке протокол о ра­ диационной аварии.

    - Меры по ликвидации последствий радиационных аварий за­ висят от характера, распространенности и других конкретных обстоя­ тельств аварии и должны быть установлены действующей инструкцией по предупреждению радиационных аварий и по действиям персонала в аварийных ситуациях. При авариях с радионуклидными источниками, период полураспада которых составляет не более  6 часов, например

34

СанПиН 2.6.1.2368—08

9 mTc, следует прекратить доступ в аварийное помещение на 1 сутки, затем провести повторный радиометрический контроль и по его резуль­ татам определить необходимость и способы дезактивации рабочих по­ верхностей в помещении.

Нештатные ситуации в подразделениях радионуклидной терапии

    - К нарушениям радиационных технологий, не квалифици­ руемых как радиационные аварии (нештатные ситуации первого типа), относятся:

- ошибочное введение пациенту не назначенной ему диагностиче­ ской активности РФП или введение ему такой диагностической актив­ ности РФП, которая существенно больше или существенно меньше ак­ тивности того же РФП, указанной в заявке;

- экстравазальное введение диагностической активности РФП при выполнении внутривенной или внутриартериальной инъекции.

    - К нерадиационным авариям (нештатным ситуациям вто­ рого типа) относятся следующие инциденты, если только они не приво­ дят к радиационным авариям, указанным в п. 2.6.3 правил:

- возгорание (задымление) или пожар в рабочих помещениях под­ разделения радионуклидной терапии;

- террористический акт или несанкционированное проникновение посторонних лиц в помещения подразделения радионуклидной терапии, особенно в «активные» палаты;

- нарушение санитарного состояния помещений и оборудования в подразделении радионуклидной терапии, в том числе вследствие проте­ чек водопровода, отопления, хозяйственно-бытовой канализации, но без контакта протекшей воды с открытыми радионуклидными источниками;

- сбои или неисправности электропитания аппаратуры и оборудо­ вания, которые ведут к нарушениям правил электробезопасности;

- возникновение такого состояния здоровья больного, находящего­ ся в «активной» палате, которое требует неотложного доступа к нему медицинского персонала для проведения срочных лечебных процедур.

    - При нештатных ситуациях первого типа необходимо:

- поставить в известность заведующего подразделением радионук­ лидной терапии и лечащего врача-радиолога;

- в зависимости от типа и ожидаемых последствий конкретного на­ рушения радиационной технологии повторить введение РФП через ин­ тервал времени, определяемый врачом-радиологом.

35

СанПиН 2.6.1.2368—08

    - При задымлении, возгорании или пожаре необходимо:

- немедленно сообщить об инциденте в городскую пожарную службу, дежурному диспетчеру данного медицинского учреждения и заведующему подразделением радионуклидной терапии;

- немедленно эвакуировать в безопасное место всех больных из аварийного и смежных помещений, а также персонал, не занятый туше­ нием огня;

- отключить все аппараты, установки и вентиляцию в указанных

помещениях;

- принять меры по тушению огня в соответствии с инструкцией, утвержденной администрацией, в том числе с помощью штатных (авто­ матическая система пожаротушения, автономные огнетушители) и под­ ручных (одеяло, вода) средств пожаротушения;

- организовать эвакуацию из аварийных и смежных помещений всех радионуклидных источников, в первую очередь радионуклидных генераторов, контейнеров и фасовок с РФП;

- перенести источники в безопасное помещение с жёстким ограни­ чением доступа сотрудников и запретом доступа больных к этим источ­ никам;

- после эвакуации людей произвести сверку списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из аварийной зоны больных и персонала;

- совместно со службой радиационной безопасности после ликви­ дации пожара провести инвентаризацию источников, а также радиаци­ онный контроль всех аварийных и смежных с ними помещений;

- при наличии радиоактивного загрязнения организовать и провес­ ти дезактивацию рабочих поверхностей, мебели и оборудования.

    - Остальные нештатные ситуации второго типа устраняются в обычном порядке с дополнительным проведением, в случае необходи­ мости, радиационного контроля персонала и рабочих мест.

    - В подразделении радионуклидной терапии должны быть со­ ставлены и официально утверждены инструкции по обеспечению радиа­ ционной безопасности, по профилактике и устранению последствий ра­ диационных аварий и нештатных ситуаций. С этими инструкциями должны быть ознакомлены под расписку все, без исключения, сотруд­ ники подразделения радионуклидной терапии.

36

СанПиН 2.6.1.2368—08

###### Обеспечение радиационной   безопасности (РБ)

3.L Общие принципы обеспечения РБ

    - Радиационная безопасность пациентов, персонала, отдельных лиц из населения и окружающей среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы РБ и требования к радиационной безопасности, установленные Федеральным законом от 9 января 1996 года № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (Собрание за­ конодательства Российской Федерации, 1996, № 3, сг. 141; 2004, № 35, ст. 3607), а также НРБ-99, ОСПОРБ-99 и настоящими правилами.

    - Применительно к радионуклидной терапии принцип обосно­ ванности (оправданности) использования открытых радионуклидных источников предусматривает:

- наличие лицензии на деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего излучения;

- наличие соответствующих методик по работе с каждым радио­ фармпрепаратом;

- наличие регистрационного удостоверения на каждый вид радио­ фармпрепарата;

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на каждый вид радиофармпрепарата как на продукцию, представляющую потенци­ альную опасность для человека;

- наличие санитарно-эпидемиологического заключение на обору­ дование как на продукцию, представляющую потенциальную опасность для человека;

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответ­ ствии условий работ с источниками ионизирующего излучения санитар­ ным правилам;

- проведение радиотерапевтических процедур, при реализации ко­ торых польза конкретному больному (терапевтический эффект) должна заведомо превышать риск любых возможных стохастических и радиа­ ционно-индуцированных эффектов.

    - Принцип оптимизации при проведении процедур радионук­ лидной терапии предусматривает:

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне индиви­ дуальных доз облучения пациентов, персонала и отдельных лиц из насе­ ления при условии получения полезного терапевтического эффекта для больного;

- проектирование, реализацию и поддержание средств и техноло­ гий радиационной защиты на уровне, обеспечивающем настолько низ-

37

СанПиН 2.6.1.2368—08

кие дозы облучения пациентов, персонала и отдельных лиц из населе­ ния, насколько это разумно достижимо с учетом экономических и соци­ альных факторов;

- обоснованное использование средств и технологических приемов при ликвидации последствий радиационных аварий в помещениях под­ разделения радионуклидной терапии.

    - Принцип нормирования применительно к радионуклидной терапии означает непревышение установленных:

- индивидуальных пределов доз облучения персонала;

- дозовых ограничений для отдельных лиц из населения.

    - Радиационная безопасность пациентов при процедурах ра­ дионуклидной терапии обеспечивается:

- конкретными мероприятиями по реализации принципов обосно­ ванности, оптимизации и нормирования по п.п. 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4 правил;

- проведением терапевтической процедуры с открытыми радионук­ лидными источниками по назначению врача-радиолога с согласия паци­ ента при наличии клинических показаний и при отсутствии равнознач­ ных по эффективности альтернативных диагностических или лечебных процедур, не связанных с облучением;

- введением в организм больного оптимальной активности РФП;

- выполнением установленных технологий терапевтических проце­ дур с открытыми радионуклидными источниками;

- соблюдением требований и рекомендаций для больного в соот­ ветствии с технологией работ с источниками излучения в данном под­ разделении радионуклидной терапии;

- организацией и проведением производственного радиационного контроля.

    - Радиационная безопасность персонала в подразделениях ра­ дионуклидной терапии обеспечивается:

- ограничениями допуска к работе с радионуклидными источника­ ми по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего про­ фессионального и (или) аварийного облучения в соответствии с п.п. 2.3.2 и 2.3.3 правил;

- применением коллективных и индивидуальных средств радиаци­ онной защиты;

- достаточностью коллективных средств радиационной защиты и ог­ раничением продолжительности работ с радионуклидными источниками;

- соблюдением требований и рекомендаций для персонала, описан­ ных в инструкциях, действующих в данном подразделении;

38

СанПиН 2,6.1.2368-08

- применением специальных инструментов, защитного оборудова­ ния и вентиляции;

- организацией и проведением производственного радиационного контроля (прилож. 12,13 правил);

- проведением эффективных мероприятий при ликвидации послед­ ствий радиационных аварий в помещениях подразделения радионуклид­ ной терапии.

    - Радиационная безопасность отдельных лиц из населения, со­ провождающих больного, осуществляющих уход за больным с введен­ ным ему РФП вне стационарных условий, обеспечивается:

- тщательным соблюдением требований и рекомендаций для от­ дельных лиц из населения в соответствии с технологией работ с радио­ нуклидными источниками в данном подразделении;

- выполнением конкретных рекомендаций врача-радиолога по ог­ раничению контакта и по уходу за больными в ходе и после окончания курсов радионуклидной терапии; возможно оформление индивидуаль­ ных и общих рекомендаций в виде памятки, выдаваемой при выписке пациента из подразделения радионуклидной терапии;

- организацией и проведением производственного радиационного контроля.

    - Радиационная безопасность населения обеспечивается:

- запретом несанкционированного доступа в подразделение радио­ нуклидной терапии;

- очисткой и разбавлением выбросов воздуха из помещений под­ разделения радионуклидной терапии;

- выдержкой на распад и удалением в установленном порядке твёр­ дых РАО;

- предотвращением попадания в окружающую среду жидких РАО с концентрацией выше 10 ДУ по НРБ-99 и ОСПОРБ-99;

- организацией и проведением производственного радиационного контроля (прилож. 13 правил);

- санитарно-просветительной работой по правилам поведения в ле­ чебно-профилактических учреждениях и быту.

  - Обеспечение РБ пациентов

    - Решение о необходимости проведения радионуклидной тера­ пии или (и) радионуклидной диагностики принимает лечащий врач. Обоснование при назначении терапевтической процедуры с открытыми радионуклидными источниками вписывается в амбулаторную карту или

в историю болезни. При невозможности передачи амбулаторной карты

39

СанПиН 2.6.1.2368— 08

или истории болезни с пациентом обоснование записывается в выдан­ ном направлении на процедуру.

    - Ответственность за проведение радионуклидной терапии или/и радионуклидной диагностики несет врач-радиолог, проводящий эту процедуру. Врач-радиолог принимает окончательное решение о типе и методике ядерно-медицинской процедуры.

    - Врач-радиолог имеет право отказаться от проведения тера­ певтических процедур с открытыми радионуклидными источниками при отсутствии клинических показаний и (или) при отсутствии обоснования в направлении на процедуру. О принятом решении он обязан проин­ формировать врача, выдавшего это направление, и зафиксировать свой мотивированный отказ в амбулаторной карте, истории болезни или в направлении на процедуру.

    - Радионуклидная терапия неонкологических заболеваний должна назначаться врачом-радиологом после тщательной оценки веро­ ятности отдаленных последствий облучения и риска, связанного с аль­ тернативными методами лечения.

    - Врач-радиолог для каждого конкретного больного должен выбрать наиболее подходящий РФП, методику терапевтической проце­ дуры с открытыми радионуклидными источниками, а также наимень­ шую возможную активность РФП, исходя из того, чтобы достаточный терапевтический эффект был получен при наименьшей эффективной дозе облучения пациента.

    - До введения РФП больному врач-радиолог должен прокон­ тролировать правильность выполнения всех предписанных ранее боль­ ному мероприятий, необходимых для подготовки его к проведению те­ рапевтической процедуры с открытыми радионуклидными источниками, а также проинструктировать больного относительно его поведения при ожидании, в ходе выполнения этой процедуры и после нее, имея в виду снижение лучевой нагрузки на самого больного, на персонал и на от­ дельных лиц из населения. Инструктаж должен проводиться с учетом клинического и психологического состояния больного, уровня его зна­ ний в области радиационной безопасности и других конкретных обстоя­ тельств. По требованию пациента врач-радиолог должен информировать его об ожидаемой дозе облучения.

    - При выявлении ошибочного или экстравазального введения РФП врач-радиолог должен принять обоснованное решение на повтор­ ное введение РФП.

    - При выявлении ошибочного или экстравазального введения терапевтической активности РФП данное введение должно быть  квали-

40

СанПиН 2.6.1.2368—08

фицированно как радиационная авария, и для ликвидации ее последст­ вий необходимо действовать в соответствии с п. 2.6.16 правил. Причины возникновения данной радиационной аварии и предпринятые меры по ликвидации или ослаблению её последствий должны быть зафиксирова­ ны в отдельном протоколе, подписанном заведующим подразделения радионуклидной терапии.

    - При ожидании своей очереди на радиометрические или сцин- тиграфические исследования, необходимые для дозиметрического пла­ нирования и контроля процедуры, пациенты с введенным РФП должны размещаться в специализированных помещениях подразделения радио­ нуклидной терапии на максимально возможном удалении друг от друга.

    - Врач-радиолог должен проинструктировать больного отно­ сительно соблюдения неподвижности тела при проведении радиометрии или сцинтиграфии, а фельдшер-лаборант или медсестра, проводящая эти исследования, должна непрерывно контролировать неподвижность в ходе этих измерений. В зависимости от клинического состояния больно­ го и при исследованиях детей следует прибегать к психологической, фармакологической или механической иммобилизации пациента. О на­ рушении неподвижности тела пациента медсестра должна сообщать врачу-радиологу.

    - В амбулаторную карту, историю болезни и (или) в отдель­ ный лист учета доз медицинского облучения необходимо записать:

- радионуклид и активность введенного в организм РФП;

- способ введения РФП;

- рассчитанное значение эффективной дозы облучения пациента;

- значение поглощённой дозы облучения патологического очага или органа-мишени при наличии возможности получения данной ин­ формации путём проведения расчётов, измерений in vivo или (и) in vitro либо на основе инструкции (методических рекомендаций или указаний) по медицинскому применению данного РФП.

    - При введении РФП кормящей грудью женщине грудное вскармливание младенца должно быть временно приостановлено, при­ чем продолжительность его прерывания устанавливается врачом- радиологом на основе инструкции по применению данного РФП в зави­ симости от типа и введенной в организм активности РФП.

  - Обеспечение РБ персонала

    - Общие принципы обеспечения РБ персонала подразделений радионуклидной терапии представляют собой систему требований к персоналу, помещениям, технологиям, а также к методикам и средствам радиационной защиты.

41

СанПиН  2.6.1.2368— 08

    - С целью снижения уровня внешнего облучения персонала не­ обходимо:

- исключить доступ в помещения  с радионуклидными источниками всех лиц, не участвующих в работе с этим источником, в том числе дру­ гих пациентов, сотрудников и посторонних лиц;

- по возможности увеличивать расстояние между источником и ра­ ботающим, в том числе расстояние между сотрудниками и пациентами с введенными РФП;

- принимать  меры   по   организации   и   неукоснительному   соблюде­

нию правил пребывания больных  с введенными РФП в «активных» пала­ тах и в помещении для дневного пребывания амбулаторных пациентов;

- по возможности сокращать продолжительность пребывания пер­ сонала в радиационном поле радионуклидных источников, в том числе и продолжительность  контакта  с теми   пациентами,   которым   введены РФП; при этом сокращение продолжительности не должно приводить к нарушению установленных технологий терапевтических процедур с открытыми радионуклидными источниками и к снижению качества ле­ чения и контроля его результатов;

- по возможности  снижать  активность   радионуклидных   источни­ ков, в радиационном поле которых находятся работающие с ними;

- при работе с радионуклидными источниками, в том числе и с па­ циентами, которым введены РФП, использовать стационарные средства радиационной защиты, в том числе строительные конструкции, сборные стенки из свинцовых блоков, защитные сейфы, экраны, контейнеры, вытяжные шкафы, боксы и т. п.;

- по возможности использовать инструменты для дистанционного манипулирования с радионуклидными источниками, в том числе и с радиоактивными отходами;

- по возможности проводить инъекции РФП шприцами, оборудо­ ванными снимаемой локальной защитой, особенно у пациентов с пред­ варительно катетеризованными венозными сосудами.

    - С целью предотвращения возможной инкорпорации радио­ нуклидов и тем самым снижения  уровня внутреннего облучения персо­ нала необходимо:

- проводить все работы II и III классов с использованием комплекта средств индивидуальной  защиты,  в состав которого должны входить халат, шапочка, перчатки, легкая сменная обувь;

- при уборке помещений, в которых ведутся работы с открытыми радионуклидными источниками, «активных» палат и, в особенности, санузлов и туалетов для   больных  дополнительно   использовать   пленоч­ ный фартук, нарукавники, пластиковые или резиновые бахилы;

42

СанПиН 2.6.1.2368—08

- при ликвидации последствий радиационных аварий использовать такой же комплект дополнительных средств индивидуальной защиты и, при необходимости, фильтрующие средства защиты органов дыхания;

- проводить периодическую смену основной спецодежды не реже 1 раза в 2 недели со сдачей загрязненной спецодежды на дезактивацию и (или) в спецпрачечную;

- по возможности использовать одноразовые средства индивиду­ альной защиты с их последующим удалением как твердые низкоактив­ ные отходы;

- особое внимание уделять предотвращению распространения ра­ диоактивного загрязнения с перчаток на другие поверхности, в том чис­ ле и на дверные ручки.

    - Радиационная безопасность персонала обеспечивается также следующей системой ограничений и требований:

- к работам с радионуклидными источниками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по обеспечению РБ, по технологиям проводимых работ и по должностной инструкции;

- администрация учреждения обязана планировать, организовывать и проводить мероприятия по обеспечению РБ персонала;

- при выявлении отклонений в состоянии здоровья у лиц из персо­ нала подразделений радионуклидной терапии, препятствующих про­ должению работ с радионуклидными источниками, вопрос о временном или постоянном переводе этих лиц на работу вне контакта с радиоак­ тивностью решается администрацией учреждения в каждом отдельном случае индивидуально;

- женщины должны освобождаться от непосредственной работы с открытыми радионуклидными источниками на весь период установлен­ ной беременности и грудного вскармливания ребенка;

- не допускается проведение работ с радионуклидными источника­ ми, не предусмотренных должностными инструкциями и инструкциями по обеспечению РБ в подразделении радионуклидной терапии.

    - В соответствии с разделом 3.1 НРБ-99 устанавливаются сле­ дующие основные пределы доз облучения персонала группы А:

- суммарная эффективная доза внешнего и внутреннего облучения

- 2 0 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год;

- эквивалентная доза облучения хрусталика глаза - 150 мЗв в год;

- эквивалентная доза облучения кожи лица и кистей рук - 500 мЗв в год;

- для женщин в возрасте до 45 лет эквивалентная доза облучения нижней части живота - не более 1 мЗв в месяц;

43

СанПиН 2.6.1.2368—08

- для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профес­ сиональное обучение с использованием радионуклидных источников, годовые пределы доз облучения не должны превышать 'А перечислен­ ных здесь значений.

  - Обеспечение РБ отдельных лиц из населения

    - После введения РФП пациент сам становится источником внешнего и, в ряде случаев, внутреннего облучения отдельных лиц из населения.

    - Радиационная безопасность отдельных лиц из населения, эпизодически или регулярно контактирующих с пациентами, которым введены РФП, обеспечивается:

- выполнением всех инструкций и рекомендаций, которые дает врач-радиолог самому пациенту, сопровождающим его лицам и родст­ венникам, особенно при амбулаторном режиме радионуклидной тера­ пии. Инструкции и рекомендации должны быть оформлены в виде па­ мятки, выдаваемой пациенту на руки (см. прилож. 4 настоящих правил);

- максимально возможными как ограничением продолжительности контакта, так и увеличением расстояния между пациентом и указанными лицами из населения, особенно детьми;

- временным прерыванием грудного вскармливания младенца ма­ терью, которой введен РФП; продолжительность прерывания устанав­ ливается врачом-радиологом в соответствии с п. 3.2.12 правил;

- временным воздержанием от воспроизводства потомства пациен­ том, которому введен РФП; продолжительность воздержания устанав­ ливается врачом-радиологом;

- ограничением перемещения пациента с введенным РФП в преде­ лах данного медицинского учреждения при госпитально-стационарном режиме пребывания в нем больного;

- категорическим запретом выхода из «активной» палаты пациенту с введенным РФП, за исключением клинически обоснованных ситуаций, когда выход осуществляется только по разрешению врача-радиолога под дозиметрическим контролем;

- категорическим запретом посещения больных, госпитализированных в «активные» палаты, родственниками и другими посторонними лицами;

- регулярным проведением санитарно-гигиенических мероприятий по предотвращению и снижению уровня радиоактивного загрязнения сантехнических средств, посуды, одежды, белья и других бытовых пред­ метов при уходе в домашних условиях за больным, который проходит курс радионуклидной терапии в амбулаторном режиме;

44

СанПиН 2.6.1.2368—08

- проведением соответствующих санитарно-гигиенических проце­ дур и последующим дозиметрическим контролем уровня внешнего об­ лучения от тела пациента с введенным РФП при выходе (выписке) его из подразделения радионуклидной терапии.

    - В соответствии с НРБ-99 мощность дозы фотонного излуче­ ния на расстоянии 1 м от тела пациента с введенной активностью РФП

на выходе из подразделения радионуклидной терапии не должна пре­ вышать 3 мкЗв/ч.

  - Контроль обеспечения РБ

    - Контроль обеспечения РБ в подразделениях радионуклидной терапии должна осуществлять служба радиационной безопасности (служба РБ) данного медицинского учреждения. Штаты и техническое оснащение службы РБ и отделения радионуклидной терапии устанавли­ ваются администрацией учреждения с учетом объема и характера работ с радионуклидными источниками.

    - Положение о службе РБ (ответственного лица) утверждается администрацией учреждения.

    - Радиационный контроль в подразделениях радионуклидной терапии в зависимости от объема и характера работ с радионуклидными источниками должен включать:

- индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения персонала;

- индивидуальный радиометрический контроль уровня внутреннего облучения персонала;

- контроль уровней радиоактивного загрязнения рабочих поверхно­ стей, одежды и кожных покровов работающих;

- контроль мощности дозы на рабочих местах персонала;

- контроль содержания радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе рабочих помещений (только при проведении работ с радиоактивными аэрозолями и радиоактивными газами);

- контроль сбора, хранения и удаления твердых радиоактивных от­ ходов;

- радиометрический контроль жидких РАО в емкостях станции спецочистки;

- радиометрический контроль фильтров вентиляционных систем;

- дозиметрический контроль уровней внешнего излучения от паци­ ентов с введенными РФП на выходе из подразделения радионуклидной терапии.

45

СанПиН 2.6.1.2368—08

    - Объем, периодичность и места проведения радиационного контроля устанавливаются службой РБ учреждения и отражаются в пла­ не (программе) производственного контроля.

    - Радиационный контроль должен проводиться как в плановом порядке, так и в случаях изменения установленных технологических процессов, при наличии подозрений на нарушения технологии работы с радионуклидными источниками и при аварийных ситуациях.

    - При клинических испытаниях новых РФП, методик радио­ нуклидной терапии или при внедрении известных методик в данном подразделении радионуклидной терапии радиационный контроль про­ водится в объеме и с периодичностью, указанных в соответствующих методиках.

    - При проведении радиационного контроля должны использо­ ваться дозиметрические и радиометрические приборы, внесенные в Го­ сударственный реестр средств измерений, имеющие свидетельства о метрологической поверке.

    - Результаты всех видов радиационного контроля должны ре­ гистрироваться в специальных журналах, в которых должны быть планы рабочих помещений с указанием размещения радионуклидных источни­ ков и точек измерений.

    - Индивидуальный дозиметрический контроль персонала груп­ пы А рекомендуется проводить с помощью индивидуальных термолю­ минесцентных дозиметров, при этом используются два дозиметра, за­ крепляемые на спецодежде на уровне груди и на уровне талии. В каче­ стве измеряемой величины используется эквивалент индивидуальной дозы (см. прилож. 14 правил). Эффективная доза Е оценивается с помо­ щью выражения:

й [#„/(10) + # Р/(Ю )-2 Я ^ И(10)], где

Я„|(10) мЗв, - эквивалент индивидуальной дозы, зарегистрирован­ ный дозиметром, расположенным на груди;

Яр2(10) мЗв - эквивалент индивидуальной дозы, зарегистрирован­ ный дозиметром, расположенным на талии;

Я ; н(10) мЗв - амбиентный эквивалент дозы радиационного фона.

В качестве значения эквивалентной дозы на поверхности нижней части области живота женщины в возрасте до 45 лет следует принимать значение индивидуального эквивалента дозы, зарегистрированное дози­ метром, расположенным на талии, за вычетом величины амбнентного эквивалента дозы радиационного фона.

46

СанПиН 2.6Л.2368—08

    - Для контроля эквивалентных доз облучения кожи кистей рук у процедурных медсестер и других работающих с радионуклидными источниками рекомендуется использовать дозиметры, измеряющие ин­ дивидуальный эквивалент дозы //ДО,07).

    - Индивидуальный дозиметрический контроль внешнего об­ лучения персонала группы А должен проводиться постоянно с регист­ рацией в журнале и (или) компьютерной базе данных. Индивидуальные годовые эффективные дозы облучения персонала должны фиксировать­ ся в карточке учета (базе данных) индивидуальных доз. Копия карточки должна храниться в учреждении в течение 50 лет. Копия карточки учета доз работника в случае перевода его в другое учреждение должна пере­ даваться на новое место работы. Данные об индивидуальных дозах об­ лучения прикомандированных лиц должны сообщаться по месту их ос­ новной работы.

    - Предварительный индивидуальный радиометрический кон­ троль уровня инкорпорации радионуклидов (РФП) у персонала произво­ дится с помощью имеющихся в подразделении радионуклидной терапии специализированных радиометров, гамма-камеры с устройством скани­ рования всего тела или гамма-томографа. В случае достоверного обна­ ружения инкорпорированной активности сотрудник должен быть на­ правлен в специализированную лабораторию для исследования на спек­ трометре излучения человека (СИЧ), где по результатам радиометрии будет определена доза внутреннего облучения данного сотрудника.

    - Контроль уровней радиоактивного загрязнения рабочих по­ верхностей оборудования и помещений должен проводиться с учетом характера технологического процесса в местах возможных загрязнений. Контроль радиоактивного загрязнения кожных покровов, одежды персо­ нала и средств индивидуальной защиты проводится при выходе из рабо­ чих помещений блоков радионуклидного обеспечения и блока «актив­ ных» палат, при обнаружении и после ликвидации аварийных загрязнений.

    - Результаты измерения загрязнений сопоставляются с допус­ тимыми уровнями радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты (см. прилож. 13 правил) только для «чистых» бета-излучающих радионуклидов (напр., 3Т , 89Sr, 90Y) и для «смешанных» бета-гамма-излучающих радионукли­ дов (напр., I31 ,153Sm, i86Re).

    - Для «чистых» гамма-излучающих радионуклидов, приме­ няемых для радионуклидной диагностики (напр., 9 mTc, 67Ga, ш 1п, 1251, 1231), контроль уровня загрязнения следует проводить путем измерения мощности дозы на расстоянии 10 см от загрязненной поверхности. При

47

###### СанПиН    2.6.1.2368—08

этом для кожи и поверхностей, входящих с ней в контакт, следует уста­ новить контрольный уровень допустимого загрязнения в значении мощ­ ности дозы в воздухе, равный 4 мкГр/ч, а для остальных рабочих по­ верхностей - 1 2 мкГр/ч.

###### Контроль мощности дозы гамма-излучения на местах факти­ ческого   нахождения   персонала проводят при технологических операциях с источниками ионизирующих излучений как в рабочих, так и в смежных помещениях, в том числе и при проведении ядерно-медицинских и изме­ рительных процедур пациентов с введенными в организм РФП. При этом должно использоваться максимальное количество источников, преду­ смотренное технологическим процессом, а активность источников должна быть максимально необходимой для данной технологии.

    - В помещениях, где проводятся работы с источниками излу­ чений, измерения мощности дозы гамма-излучения в виду неравномер­ ности облучения выполняются на уровнях головы, груди, гонад и ног, соответственно на расстояниях 160, 120, 80 и 30 см от пола помещения.

###### По результатам измерения мощности амбиентного эквива­ лента дозы рассчитывается мощность эффективной дозы Е по формуле:

Е ~0,15 Я *(10 )160 + 0,30 Н* (Ю)120 + 0,50 Я*(Ю )8О+ 0,05 Я*(Ю )30,

###### мкЗв/ч, где

0,15, 0,3, 0,5 и 0,05 - взвешивающие тканевые коэффициенты в от­ носительных единицах, полученные в соответствии с НРБ-99, исходя из суммы значений тканевых коэффициентов на уровнях головы, груди, гонад и ног соответственно;

###### Я*(Ю)160, Я*(10)12О,   Я*(Ю)80, Я* (Ю)зо -   измеренные значения

мощности амбиентного эквивалента дозы на уровнях головы,   груди, гонад и ног, за вычетом радиационного фона, мкЗв/ч.

###### В смежных помещениях, где облучение является относи­ тельно равномерным, измерения мощности дозы гамма-излучения про­ водятся:

- над контролируемыми помещениями на высоте 80 см от пола в точках прямоугольной сетки с шагом 1— 2 м;

###### под контролируемыми помещениями на высоте 120 см от пола в точках прямоугольной сетки с шагом 1— 2 м;

- в помещениях и на территории, смежных по горизонтали, вплот­ ную к стене, на высоте 80 и 120 см по всей длине стены с шагом 1— 2 м.

###### В помещениях и на территории, смежных по горизонтали с контролируемыми помещениями, значение   мощности   эффективной   до­ зы Ё рассчитывается по формуле:

48

СанПиН 2.6.1.2368—08

Ё - Й[Я'(И))*, + Й \ \ 0 )т ] , мкЗв/ч

    - В помещениях, смежных по вертикали  с контролируемыми

помещениями, значение мощности эффективной дозы Ё принимается равным измеренному значению мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.

    - Измерение мощности дозы гамма-излучения проводят также на стыках защитных ограждений, у дверных проемов и отверстий техно­ логического назначения.

    - Рассчитанные значения мощности эффективной дозы про­ фессионального облучения персонала не должны превышать значений, представленных в таблице прилож. 14 правил.

    - Радиационный контроль твёрдых радиоактивных отходов (РАО), в том числе и пищевых отходов от госпитализированных в «ак­ тивные» палаты больных, должен проводиться как при их поступлении в хранилище отходов, так и при их списании и удалении после выдержки на распад и при передаче на централизованное захоронение. Мощность дозы гамма-излучения РАО измеряется на расстоянии 0,1 м от контей­ нера и не должна превышать 1 мкЗв/ч над фоном. Это значение является критерием для удаления отходов с обычным мусором.

    - Контроль уровня радиоактивного загрязнения спецодежды и белья проводится перед сдачей в прачечную с целью их сортировки и выделения тех предметов, уровни радиоактивного загрязнения которых превышают значения, указанные в п.п. 3.5.14 и 3.5.15 правил, и которые должны быть отобраны для выдержки на радиоактивный распад. Замена спецодежды производится по результатам радиационного контроля, а при непревышении этих значений - по истечении установленных сроков ношения.

    - Радиационный контроль сливных вод из накопительных ём­ костей станции спецочистки жидких РАО подразделения радионуклид­ ной терапии проводится непосредственно перед сбросом этих вод в хо­ зяйственно-бытовую канализацию после соответствующей выдержки на радиоактивный распад.

    - Для радиационного контроля сливных вод рекомендуется использовать технологию радиометрии проб жидких РАО, отбираемых из ёмкостей станции спецочистки жидких РАО. Сброс допускается только при значении удельной активности жидких РАО менее 10 ДУ для данного радионуклида в соответствии с НРБ-99. В частности, для 131 ДУ составляет 6,3 Бк/кг.

49

СанПиН 2.6Л.2368—08

    - Радиационный контроль фильтров системы вентиляции «ак­ тивных» палат и блока радионуклидного обеспечения подразделений радионуклидной терапии проводится по мощности дозы гамма- излучения в процессе работы и при плановой замене фильтров.

    - Случаи превышения контрольных уровней профессионально­ го облучения должны анализироваться службой РБ, которая информирует администрацию данного медицинского учреждения. О радиационных авариях и случаях превышения пределов доз для персонала администра­ ция учреждения должна сообщать в Роспотребнадзор и Ростехнадзор с оформлением соответствующего протокола, где должны быть указаны причины и обстоятельства произошедшего радиационного инцидента, а также меры по ликвидации или минимизации его последствий.

  - Защита от нерадиационных факторов

    - Мероприятия по защите и контроль за опасными и вредными производственными факторами нерадиационного характера в подразде­ лениях радионуклидной терапии обеспечиваются администрацией ме­ дицинского учреждения.

    - Контролю подлежат следующие факторы:

- уровни производственного шума на рабочих местах персонала;

- значения кратности воздухообмена в помещениях подразделения и скорость движения воздуха в вытяжных шкафах;

- температура и влажность воздуха в рабочих и общих помещениях подразделения радионуклидной терапии;

- уровни искусственной освещенности в рабочих помещениях и ка­ бинетах персонала;

- усилия по перемещению контейнеров с радионуклидными источ­ никами, радионуклидных генераторов, радиозащитного оборудования, сменных коллиматоров гамма-камер и гамма-томографов, каталок для перевозки больных, ложа пациента на установках с ручным приводом, другого измерительного и защитного оборудования и т. д.

    - Проектирование, прокладка и контроль состояния систем элек­ троснабжения и заземления должны проводиться в соответствии с «Пра­ вилами устройства и эксплуатации электроустановок» и инструкциями по монтажу, наладке и эксплуатации электромедицинекой аппаратуры.

    - Подразделения радионуклидной терапии должны быть осна­ щены средствами пожаротушения, в том числе углекислотными огнету­ шителями. Количество и месторасположение огнетушителей, а также пути эвакуации персонала и пациентов из аварийных помещений согла­ совываются с органами надзора за пожарной безопасностью.

50

###### СанПиН 2.6.1.2368—08

П р и л о ж е н и е    1 ( с п р а в о ч н о е )

Ядерно-физические характеристики и классификация радионуклидов по группам радиационной опасности

Ра-

Период

Тип

Корпускулярное излучение

Фотонное излучение

Группа радиа­

дио-

полурас­

рас­

выход   макси­

выход	энер­

МЗУА,

МЗА,

цион­

нук- лид

пада

пада на один мальная на один распад, энергия, распад,

гия, кэВ

Бк/г

Бк		ной опас­

%

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 18,6 | - | - | 1Е+6 | 1Е+9 | Г |
| 100 | 970 | 200 | 511 | 1Е+6 | 1Е+9 | Г |
| 100 | 155 | - | - | 1Е+4 | 1Е+7 | В |
| 100 | 1 210 | 200 | 511 | 1Е+6 | 1Е+9 | Г |
| 100 | 1 710 | 200 | 511 | 1Е+4 | 1Е+9 | Г |
| 97 | 635 | 194 | 511 | 1Е+1 | 1Е+6 | В |
| 90,6 | 545 | 100 | 1 275 | 1Е+1 | 1Е+6 | В |
| 9,4 | - | 180 | 511 |  |  |  |
| 100 | 1 389 | 100 | 2 754 | 1Е+1 | 1Е+5 | Б |
|  |  | 100 | 1 369 |  |  |  |
| 100 | 1 710 | - | - | 1Е+3 | 1Е+5 | Б |
| 100 | 248 | - | - | 1Е+5 | 1Е+8 | Г |
| 100 | 167 | - | - | 1Е+5 | 1Е+8 | Г |
| 98,1 | 714 | 0,003 | 511 | 1Е+4 | 1Е+6 | В |
| 53 | 4910 | 47 | 2 170 | 1Е+1 | 1Е+5 | Б |
| 16 | 2 770 | 38 | 1 600 |  |  |  |
| 31 | 1 110 |  |  |  |  |  |
| 100 | 1 210 | 100 | 1 290 | 1Е+2 | 1Е+9 | Г |
| 100 | 2 680 | 100 | 2 168 | 1Е+2 | 1Е+6 | В |
|  |  | 200 | 511 |  |  |  |
| 82 | 3 520 | 18 | 1 525 | 1Е+2 | 1Е+6 | В |
| 18 | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 87 | 830 | 81 | 620 | 1Е+1 | 1Е+6 | в |
|  |  | 18 | 390 |  |  |  |
|  |  | 85 | 373 |  |  |  |
| 100 | 252 | - | - | 1Е+4 | 1Е+7 | в |
| 18 | 1 980 | 74 | 1 308 | 1Е+1 | 1Е+6 | в |
| 82 | 670 |  |  |  |  |  |

1	2	3

%	12,26 лет	р-

ПС   20,4 мин	р+

|4С 5 730 лет	р-

i5N 10,1 мин	р+

150	2,0 мин	р+

1*р	ПО мин	р+

^N a   2,62 лет	р+

э з

’3 Na	15,0ч	Р'

Г

3lP  14,3 сут.

ЗЗр

кэВ	%

ности

25,0 сут.	Г

35S  87,9 сут.	Р-

1гсГ 3,08 х 105   Г

лет

"’ЗсГ 37,3 мин	Р'

4|Аг	1,83 ч	Г

38К	7,7 мин	Р+

« к	12,4ч	г

43к	22,4 ч	г

45Са  165 сут.	р-

41Са 4,55 сут.	р-

51

# СанПиН 2.6.1.2368—08

## Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | Г | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 100 |  | 357 | 100 | 1 120 | 1Е+1 | 1Е+6 | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 889 |  |  |  |
| 100 | — |  | 9,83 | 320 | Ш+3 | 1Е+7 | В |
|  |  |  | 22,6 | 50 |  |  |  |
| 44 | — |  | 112 | 511 | 1Е+1 | 1Е+6 | В |
| 56 | 800 |  | 100 | 165 |  |  |  |
| 54 | 455 |  | 44 | 1292 | 1Е+1 | 1Е+6 | в |
| 46 | 277 |  | 56 | 1 095 |  |  |  |

^Sc	83,9 сут.	г

‘псГ  27,8 сут.	ЭЗ 5iFe	8,2 ч	эз

г

s,Fe	45,6 сут.	р'

| 57Со | 270 сут. | ЭЗ | 100 | — И | 136 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 87 | 122 |  |  |  |
|  | 71,3 сут. | эз | 85 | — 99 | 810 | 1Е-Н | 1Е+6 | в |

р+	15	474	30	511

| MCu | 12,8 ч | эз | 43 | — | 38 | 511 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | р- | 38 | 570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Р" | 19 | 660 |  |  |  |  |  |
| 67Cu | 61,9 ч | Р' | 20 | 577 | 47 | 184 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
|  |  |  | 35 | 484 | 17 | 93 |  |  |  |
|  |  |  | 45 | 395 |  |  |  |  |  |

9,3 ч	эз	92	—	23	597	1Е+5	1Е+8	г

|  |  |  |  |  | 16 | 511 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 15 | 507 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 41 |  |  |  |
| 65Zn | 245 сут. | эз | 98 | — | 49 | 1 120 | 1Е+1 | 1Е+6 | в |
| ^Zn | 14,0 сут. | ип | — | — | 96 | 439 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
| V?Ga | 78 ч | эз | 100 | — | 16 | 300 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
|  |  |  |  |  | 23 | 184 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 39 | 93 |  |  |  |

р+	8	670	14	548

8SGa 68,3 мин	эз	12	—	176	511	1Е+5	1Е+8	г

р+	88	1 900

| ^Ga | 14,1 ч | р' | 35 | 960 | 20 | 2 500 | 1Е+1 | 1Ё+5 | Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 41 | 640 | 26 | 2 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 96 | 835 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 | 630 |  |  |  |
| 8 Ge’ | 288 сут. | эз | 100 | - | 42 | 9,4 | 1Е+5 | 1Е+8 | г |
| ^As | 26,0 ч | эз | 86 | — | 77 | 834 | 1Е+4 | 1Е+7 | в |

| ,4A s | 18,0 сут. | р+ э з |
| --- | --- | --- |
| "^a T | 26,4 ч | Р“ р+ Р" |

14	2 500	171	511

| 39 | — | 15 | 635 | 1Е+1 | 1Е+6 | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1 355 | 60 | 596 |  |  |  |
| 29 | 950 | 59 | 511 |  |  |  |
| 57 | 2 970 | 43 | 559 | Ч Е+ 2 | 1Е+5 | Б |
| 28 | 2 420 |  |  |  |  |  |

# 52

СанПиН 2.6.1.2368—08

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ?iSe | 8,42 сут. | эз | 100 | - | 59 | 46 | 1Е+3 | 1Е+6 | В |
| 7S e | 119 сут. | эз | 100 | - | 12 | 401 | 1Е+2 | 1Е+6 | В |
|  |  |  |  |  | 25 | 280 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 59 | 265 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 56 | 136 |  |  |  |

| 76Вг | 16,2ч | эз | 23 | - | 17 | 657 | 1Е+5 | 1Е+8 | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | р- | 24 | 3 600 | 73 | 559 |  |  |  |
| р+ |  |  | 53 | 3 100 | 106 | 511 |  |  |  |
| ^Br | 58,2 ч | эз | 99 | _ | 24 | 520 | 1Е+6 | 1Е+8 | г |
|  |  |  |  |  | 30 | 237 |  |  |  |
| 8°тВг | 4,5 ч | ип | _ | - | 35 | 37 | 1Е+6 | 1Е+8 | г |
|  |  |  |  |  | 86 | 12 |  |  |  |
| 82Вг | 35,3 ч | р- | 100 | 444 | 17 | 1 475 | 1Е+3 | 1Е+6 | г |
|  |  |  |  |  | 26 | 1 317 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29 | 1 044 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 828 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 83 | 777 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 | 698 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 41 | 619 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66 | 554 |  |  |  |
| 83Br | 2,4 ч |  | 100 | 925 | 8 | 9 | 1Е+4 | 1Е+8 | г |
| 81mKr | 13 с | г ип | - - |  | 67 | 190 | 1Е+4 | 1Е+10 | г |
| «5mKr | 4,5 ч | ип | - - |  | 14 | 304 | 1Е+4 | 1Е+10 | г |

16	121

| 81Rb | 4,6 ч | эз | 66 | - | 67 | 511 | 1Е+6 | 1Е+10 | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | р+ | 24 | 1 000 | 24 | 446 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 580 | 65 | 190 |  |  |  |
| 82Rb 1,3 мин р+ 96 |  |  |  | 3 150 | 192 | 511 | 1Е+6 | 1Е+9 г |  |
| MRb | 33,2 сут. | эз | 76 | - | 75 | 880 | 1Е+4 | 1Е+6 | в |
|  |  | р+ | 10 | 1 660 | 42 | 511 |  |  |  |

75	151

| 82Sr | 25,2 сут. | эз | 100 | - | 59 | 14 | 1Е+4 | 1Е+7 | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8S r | 65,4 сут. | эз | 100 | - | 100 | 514 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
| 87mSr | 2,8 ч | ип | - | - | 80 | 388 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
|  |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  |

| 11 | 800 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 780 | 9 | 1 076 | 1Е+2 | 1Е+5 |

86Rb   18,7 сут.	г	Б

| 51 сут. |  | 100 | 1463 | - | - | 1Е+3 | 1Е+6 | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,0 лет | р- | 100 | 546 | - | - | 1Е+2 | 1Е+4 | Б |
| 80 ч | эз | 100 | - | 100 | 483 | 1Е+3 | 1Е+6 | В |
| 64 ч | JL. | 100 | 2 270 | - | - | 1Е+3 | IE+5 | Б |

S9Sr	Р“

^ S r

90^

53

# СанПиН 2.6.1.2368—08

## Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "М о 66,7 ч р' 82 |  |  |  | 1 230 | 12 | 740 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
|  |  |  | 17 | 450 |  |  |  |  |  |
| 99тТс | 6,05 ч | ИП | — | — | 90 | 140 | 1Е+2 | 1Е+7 | в |
| 1<anRh | 56 мин | ип | — | — | 90 | 497 | 1Е+4 | 1Е+8 | г |

| 11 | 1 870 | 48 | 726 | 1Е+2 | 1Е+7 | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 1 150 | 16 | 670 |  |  |  |
| 35 | 1 080 | 20 | 480 |  |  |  |
|  |  | 1 | 317 |  |  |  |
| 100 — 61 |  |  | 840 | 1Е+3 | 1Е+6 | в |

10SRh	4,5 ч	р'

l°°pd	3,7 сут.	эз

|  |  |  |  |  | 60 | 748 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109Pd | 17 сут. | эз | 100 | — | 77 | 21 | 1Е+3 | 1Е+8 | г |

| lu In | 2,8 сут. | э з | 100 | — | 94 | 245 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 91 | 171 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 84 | 24 |  |  |  |
| ,,3mIn | 100 мин | ип | — | — | 64 | 392 | 1Е+4 | 1Е+6 | в |
|  |  |  |  |  | 24 | 25 |  |  |  |
| U3Sn | 115 сут. | эз | 100 | — | 73 | 25 | 1ЕН-3 | 1Е+7 | в |

1 1Ag	7,5 сут.	р^	100	1 050	8	342	1Е+3	1Е+6	в

| 14 сут. | ип | — | — | 87 | 159 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26 | 64 |  |  |  |
| 250 сут. | ип | — | — | 15 | 24 | 1Е+2 | 1Е+5 | Б |
| 13,3ч | э з | 100 | — | 83 | 159 | 1Е+2 | 1Е+7 | в |
|  |  |  |  | 87 | 28 |  |  |  |
| 4,2 ч | эз | 74 | — | 14 | 1 690 | 1Е+3 | 1Е+6 | в |
|  | р+ | 1 14 | 2 140 1 550 | 14 12 | 730 644 |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 605 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 511 |  |  |  |
| 60 сут. | э з | 100 | — | 139 | 28 | 1Е+3 | 1Е+6 | в |

ll7mSn 19mSn

123 j

I 2 4 j

12 5 j

| 90 | 606 |  | 83 | 364 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2 | 120 | 14 | 1 400 | 1Е+1 | 1Е+5 | Б |
| 24 | 1 530 |  | 22 | 955 |  |  |  |
| 23 | 1 160 |  | 89 | 773 |  |  |  |
| 20 | 900 |  | 99 | 667 |  |  |  |
| 15 | 730 |  | 16 | 522 |  |  |  |
| 91 | 1 300 |  | 94 | 530 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
| 100 | — |  | 20 | 375 | 1Е+2 | 1Е+4 | Б |
|  |  |  | 68 | 202 |  |  |  |
|  |  |  | 23 | 172 |  |  |  |
|  |  |  | 79 | 29 |  |  |  |
| — | — |  | 49 | 30 | 1Е+4 | 1Е+6 | В |

13 1 j	8,05 сут.	г 132i		2,3 ч	Р   '

13 I	20,8 ч	р‘

127Xe 36,4 сут.	эз

13lmXe 11,8 сут.	ип

# 54

СанПиН 2.6.1.2368— 08

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ш Хе | 5,3 сут. | г | 100 | 346 | 36 | 90 | 1Е+3 | 1Е+4 | Б |
|  |  |  |  |  | 47 | 32 |  |  |  |
| 129Cs | 32 ч | ЭЗ | 100 | — | 22 | 411 | 1Е+2 | 1Е+5 | Б |
|  |  |  |  |  | 32 | 372 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 30 |  |  |  |
| 13ICs | 9,7 сут. | эз | 100 | — | 75 | 30 | 1Е+3 | 1Е+6 | В |
| 134raCs 2,9 ч ип — 14 |  |  |  |  |  | 127 | 1Е+3 | 1Е+6 | В |
| 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| l37Cs | 30 лет | г 100 |  | 514 | 84 | 662 | 1Е+1 | 1Е+4 | Б |

Продолжение

| ,3,Ba | 11,8 сут. | эз | 100 | — | 48 | 496 | 1Е+2 | 1Е+6 | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 13 | 379 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 | 216 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 | 124 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 101 | 32 |  |  |  |
| l3 mBa | 39 ч | ип | — | — | 13 | 276 | 1Е+4 | 1Е+7 | В |
|  |  |  |  |  | 53 | 33 |  |  |  |
| l35mBa | 28,7 ч | ип | — | — | 15 | 268 | 1Е+4 | 1Е+7 | В |
|  |  |  |  |  | 30 | 33 |  |  |  |
| 137mBa | 2,5 мин | ип | - | - | 91 | 661 | 1Е+6 | 1Е+9 | Г |

|  |  |  | 45 | 1 360 | 10 | 923 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 26 | 1 ПО | 19 | 815 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 487 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 329 |  |  |  |
| 145Sm | 340 сут. | эз | 100 | — | 12 | 614 | 1Е+2 | 1Е+5 | Б |
|  |  |  |  |  | 135 | 40 |  |  |  |
| ,53Sm 45,7 ч р' 20 |  |  |  | 800 | 28 | 100 | 1Е+2 | 1Е+6 | В |
| 46 |  |  |  | 710 | 57 | 42 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |
| t47Pm | 2,6 лет | р- 100 |  | 224 | — | — | 1Е+4 | 1Е+7 | В |
| 159Dy | 144 сут. | эз 100 |  | - | 94 | 45 | 1Е+2 | 1Е+6 | В |

140La	40,2 ч	р"	15	1 690	96	1 596	1E+I	1Е+5	Б

| 85 | 1 280 | 10 | 49 | 1Е+3 | 1Е+6 | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 190 |  |  |  |  |  |
| 42 | 1 840 | 9 | 50 | 1Е+3 | 1Е+5 | Б |
| 57 | 1 760 |  |  |  |  |  |

165Dy	2,3 ч	р-

l66Ho	27 ч	р-

| 9,4 сут. | р' | 42 | 380 | — | — | 1Е+4 | 1Е+7 | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 58 | 340 |  |  |  |  |  |
| 31 сут. | эз | 100 | — | 10 | 308 | 1Е+3 | 1Е+6 | В |
|  |  |  |  | 35 | 198 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 177 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 131 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 63 |  |  |  |
|  |  |  |  | 185 | 52 |  |  |  |

,69Er

169Yb

# 55

### СанПиН 2.6.1.2368— 08

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,8 сут. | р- | 90 | 500 | 7 | 208 | 1Е+3 | 1Е+7 | В |
| 1йТа | 115 сут. | р- | 23 | 440 | 13 | 1 231 | 1Е+2 | 1Е+4 | Б |

Продолжение

|  |  | 20 | 360 | 27 | 1222 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 38 | 180 | 16 | 1 189 |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 1 120 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 61 |  |  |  |
| 90,6 ч | ЭЗ | 4 | _ | 10 | 64 | 1Е+3 | 1Е+6 | В |

###### р~	80	2 120

16	1 960

###### ™Re	17ч	р-	82	2 160	15	155	1Е+3	1Е+6	В

18	1 940

###### 60 сут.	р-	100	349	-	-	1Е+3	1Е+6	В

| 190 сут. | ЭЗ | 100 | _ | 12 | 99 | 1Е+3 | 1Е+6 | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 106 | 68 |  |  |  |

2,7 сут.	г	100	960	96	412	1Е+2	1Е+6	В

| 9,5 ч | ЭЗ | 100 | - | 83 | 70 | 1Е+5 | 1Е+8 | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 ч | ЭЗ | 100 | — | 24 | 77 | 1Е+2 | 1Е+6 | В |
|  |  |  |  | 71 | 70 |  |  |  |

| 47 сут. | р- | 100 | 214 | 82 | 279 | 1Е+2 | 1Е+5 | Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 13 | 75 |  |  |  |
| 7,4 ч | ЭЗ | too | — | 14 | 455 | 1Е+5 | 1Е+8 | Г |
|  |  |  |  | 10 | 247 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 208 |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 72 |  |  |  |
| 74,1 ч | ЭЗ | 100 | _ | 9 | 167 | 1Е+2 | 1Е+6 | в |
|  |  |  |  | 90 | 72 |  |  |  |

^ H g 19 гр|

201'jij

| 59 | _ | 45 | 81 | 1Е+3 | 1Е+7 | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 5 868 |  |  |  |  |  |
| 42 | 2250 | 7 | 727 | 1Е+2 | 1Е+5 | Б |
| 58 | 6 050 |  |  |  |  |  |
| 62 | 1 390 | 21 | 440 | 1Е+3 | 1Е+6 | В |
| 18 | 960 |  |  |  |  |  |
| 20 | 5 860 |  |  |  |  |  |
| 47 | 5 820 | 12 | 218 | 1Е+1 | 1Е+3 | А |
| 53 | 5 780 |  |  |  |  |  |

J,,At	7,2 ч	ЭЗ

###### а

i,JBi 60,5 мин	р '

###### а

^ B i 45,7 мин	Р"

###### а

10 сут.	а

Примечания:

###### а - альфа-распад; р - бета-распад; ЭЗ - захват орбитального электрона; ИП - изомерный переход;

- МЗУА - минимально значимая удельная активность, Бк/г;

###### М3А - минимально значимая активность, Бк;

- запись 1Е+Х означает  10х;

- данные по Р-спектрам и у-линиям с выходом менее 10% в таблице не приведены.

### 56

###### СанПиН 2.6.1.2368—08

№ п/п

П р и л о ж е н и е 2 ( р е к о м е н д у е м о е )

Назначение и площади помещений подразделений радионуклидной терапии*

Состав помещений блока радионуклидного обеспечения

не менее, м2

Назначение помещений	Площадь

- Помещение для приёмки и распаковки РФП	10

- Хранилище РФП	20

- Помещение временного хранения и выдержки радиоак­ тивных отходов с морозильной камерой (хранилище РАО)

- Станция спецочистки жидких радиоактивных отходов (планировка помещений выполняется по отдельному проекту)

10

Общая площадь не менее 400 м2

- Фасовочная РФП	20

- Генераторная	10

- Процедурная	16

- Моечная	12

20

Санпропускник с туалетом для персонала (отдельно для мужчин и женщин)

- Мастерская	10

8

И Пункт радиационного контроля персонала (он может

- быть совмещён с санпропускником)

- Кладовая для хранения уборочного инвентаря	5

- Кладовая загрязнённой спецодежды и обуви персонала	10

20

Помещение для дневного пребывания амбулаторных пациентов

- Туалет для амбулаторных пациентов	5

- Кабинет интервенционной радиологии	40

* Количество и площадь «активных» палат, кабинетов для персонала, технологических и других помещений определяются на стадиях составления медико-технического задания и проектирования подразделения лучевой терапии с учетом требований технической документации на оборудование и рекомендаций фирм-изготовителей.

57

СанПиН 2.6.1.2368—08

Состав помещений блока радиологических «активных» палат

№	Площадь,

| п/п | Назначение помещений | не менее, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Палата на одного пациента с туалетом и душевой кабиной | 15 |
| 2 | Палата на двух пациентов с туалетом и душевой кабиной | 25 |
| 3 | Перевязочная-смотровая | 10 |
| 4 | Буфетная (со шлюзом) | 20 |
| 5 | Моечная посуды для больных | 10 |
| 6 | Кабинет сцинтиграфии с пультовой | 10 |
| 7 | Кабинет радиометрии in vivo | 20 |

- Кабинет диагностики in vitro:

радиохимическая	12

радиометрическая	12

- Кладовая для хранения уборочного инвентаря	5

10

Санпропускник для больных (отдельно мужской и жен­ ский) с пунктом радиационного контроля

Состав помещений блока общего назначения

| п/п | Назначение помещений | не менее, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет заведующего | 20 |
| 2 | Кабинет научного сотрудника | 10 |
| 3 | Кабинет врача-радиолога | 10 |
| 4 Кабинет дозиметрического планирования радионуклид­ 20 |  |  |
|  | ной терапии |  |
| 5 | Кабинет медицинского физика | 10 |
| 6 | Кабинет среднего медперсонала | 20 |
| 7 | Помещение (пост) дежурной медицинской сестры | 10 |
| 8 | Кабинет инженера-электроника | 10 |
| 9 | Кабинет старшей медсестры (медицинского технолога) | 10 |
| 10 | Кабинет сестры-хозяйки с кладовой расходных материалов | 20 |
| 1 | Кладовая для хранения уборочного инвентаря | 5 |
| 12 | Туалет для персонала | 5 |
| 13 | Архив отделения РНТ | 5 |
| 14 | Бытовое помещение (аудитория) | 20 |
| 15 | Комната личной гигиены персонала | 10 |
| 16 | Кладовая личных вещей, верхней одежды и обуви пациентов | 10 |
| 17 | Гардеробная (уличной, домашней и рабочей одежды) | 20 |

№

Площадь,

персонала

###### 58

СанПиН  2.6.1.2368— 08

П р и л о ж е н и е   3

##### Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по радиационной безопасности

Фамилия,

Про­ фессия,

Номер инст­

Вид инст­ руктажа:

Фамилия, И., О. и

Подписи

Дата И., О. инст­

руктируемого

работника

долж­ ность работ­ ника

рукции или ее назва­ ние

вводный,

первичный, повторный, внеплано­ вый

должность

лица, про­ водящего инструктаж, дата инст­ руктажа

прово­

дящего инст­

руктаж

про­

шед­ шего инст­ руктаж

1	2	3	4	5	6	7	8

Примечания.

  - К журналу регистрации инструктажа должны быть приложены инструк­ ции, по которым проводится инструктаж в учреждении.

  - Страницы журнала должны быть пронумерованы.

  - Журнал хранить постоянно.

59

СанПиН 2.6Л .2368— 08

Памятка для пациента Лечебное учреждение

(Ф., И., О.)

П р и л о ж е н и е   4 ( р е к о м е н д у е м о е )

История болезни № _	от	200 г.

Вы прошли курс радионуклидной терапии.

В целях ограничения возможного П) облучения окружающих  Вас людей следует придерживаться следующих правил:

- Избегайте близких отношений с супругом(-ой), спите в отдельной крова­ ти	дней.

- Ограничьте тесное общение с детьми (не держите детей на руках, не са­ жайте на колени, не спите с ребенком в одной кровати)	дней.

- При общении и беседе с родственниками старайтесь держаться от них на расстоянии не менее 1 метра (ограничение действует в течение	дней).

- При наличии возможности проживайте в отдельной комнате	дней.

- Передвигайтесь только в личном транспорте в течение	дней.

- Выходить на работу и общаться с сотрудниками Вам можно через

дней после выписки из больницы.

- При встрече не рекомендуется целоваться с кем-либо или здороваться за руку, обниматься.

- Используйте только отдельную посуду (тарелку, ложку, кружку), а также индивидуальные средства гигиены - мочалку, мыло, полотенце.

- Отдельно мойте свою посуду и стирайте свои постельные принадлежно­ сти, белье, одежду.

- Мочиться в туалете следует только сидя на унитазе, дважды спускать воду после окончания. Мойте руки после каждого посещения туалета.

- Содержите туалет и ванную комнату в чистоте во избежание попадания радиоактивности в организм своих родственников и близких.

- Помните, что радиофармпрепарат выводится из организма через мочу, слюну, пот и с выдыхаемым воздухом.

- Мойте ванную и раковину после каждого использования, в том числе после чистки зубов.

- Для ускорения процесса выведения радиофармпрепарата рекомендуется обильное питье, за исключением пациентов с заболеваниями почек, мочевы­ водящих органов, которым предлагаются дополнительные рекомендации.

Другие рекомендации:

Помните: при аккуратном соблюдении этих правил и рекомендаций Вы не представляете радиационной опасности для Ваших близких и знакомых.

Дата		Врач-радиолог

6 0

П р и л о ж е н и е 5

##### Приходно-расходный журнал учета радиофармпрепаратов, поступающих в подразделение радионуклидной терапии

в готовом виде для непосредственного введения в организм пациента

Приход	Расход	Списание

Ко и/п

дата поступ­ ления

номер и дата при­ ходной наклад­ ной

номер и дата вы­ дачи пас­ порта

номер контейнера с радио- фармпре­ паратом

актив­ ность по паспорту, МБк

кому выдано

дата выдачи

номер требова­ ния на выдачу

актив­ ность на день выдачи, МБк

дата списания

номер акта списания

СанПиН 2.6.1.2368—08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечания.

- На каждый тип РФП открываются отдельные страницы.

- При большом количестве различных РФП, поступающих в отделение радионуклидной терапии, допускается ведение отдельного журнала на каждый тип РФП.

- Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

- Журнал хранится постоянно.

о\

to

##### Приходно-расходный журнал учета генераторов радионуклидов

П р и л о ж е н и е 6

Приход	Расход	Списание

№ п/п

дата поступ­ ления

номер и дата приход­ ной на­ кладной

номер и дата выдачи паспорта

номер генера­ тора

актив­ ность по паспорту, МБк

кому выдано

дата выдачи

номер требова­ ния на выдачу

актив­ ность на день вы­ дачи, МБк

дата списания

номер акта списания

СанПиН 2.6.1.2368—08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12

Примечания.

  - На каждый тип радионуклидного генератора открывается отдельный журнал.

  - На каждого поставщика генераторов одного и того же типа открываются отдельные страницы журнала.

  - Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

  - Журнал хранится постоянно.

##### Журнал приготовления рабочих растворов радиофармпрепаратов

П р и л о ж е н и е   7

Исходный раствор (элюат)	Рабочий раствор (РФП)	Подпись

№ п/п

дата элюиро­ вания

номер генера­ тора

срок годности (по пас­ порту)

объем элюата, мл

актив­ ность элюата, МБк

название приготовлен­ ного радио­ фарм­ препарата

объем раст­ вора, мл

актив­ ность раст­ вора, МБк

дата введения пациенту

по журналу введения

процедурной медсестры, готовившей радиофарм­ препарат

СанПиН 2.6.1.2368—08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечания.

- В графе 2 указывается дата получения элюата из генератора, в графах 7, 8, 9 указываются данные на дату приготовления РФП.

- Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

- Журнал хранится постоянно.

С\

U )

Os

4*

###### Ж урнал введения радиофармпрепаратов пациентам

Приложение 8

Номер

Отделе­

Другие уч-

Введенный РФП	Подписи

№ п/п

Дата введения

Фамилия, И ,0 .

пациента

истории болезни или номер

ние, на­ правившее пациента

реждения, направив­ шие паци­

название

объем, мл

актив­ ность,

врач-

радиолог, направивший

процедур­ ная медсе­

стра, вы­

амбулатор­

ной карты

на введе­

ние

ента на вве­

дение

МБк

пациента на полнившая

введение	введение

СанПиН 2.6.1.2368—08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечания.

- При больших объемах работы допускается ведение отдельных журналов на различные РФП и на способы их введения.

- Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

- Журнал хранится постоянно.

###### СанПиН   2.6.1.2368— 08

П р и л о ж е н и е    9

УТВЕРЖДАЮ

##### Акт

###### (подпись    руководителя)

«	»	г.

##### о расходовании и списании открытых радионуклидных источников

(название подразделения радионуклидной терапии)

###### Настоящий акт составлен сотрудниками

(Ф.,И.,0. непосредственного исполнителя работ и Ф.,И.,0. лица, ответственного за хране­ ние радионуклидных источников)

###### в том, что полученные по требованию №	от «	»	г. радионуклидные   источники

(наименование, номер источника, тип радионуклида)

(при большом количестве источников приложить отдельные листы с перечнем источников)

###### в количестве	штук с общей активностью

н а «	»	 		г . использованы для

(указать характер работы)

###### В процессе хранения и работы

(краткое описание того, что произошло с исходным радионуклидным источником) Отходы в виде 				                                                                                                 сданы на захоронение по документу №	от «	»	г.

###### Остатки источников в количестве	штук общей активностью

на «	»	г. переданы на хранение для выдержки на распад до фоновой активности.

###### Непосредственный исполнитель работ	_

(подпись)	(расшифровка Ф.,И.,0.)

###### Ответственный за хранение

радионуклидных источников

(подпись)	(расшифровка Ф.,И.,0.)«	»	г.

6 5

ON ON

##### Журнал учета твёрдых радиоактивных отходов

Приложение 10

Дата

Радионук­

Суммар-

От кого получено	Списание	Передача

на захоронение

№ п/п

поступ­ ления

лидный

состав

ная ак­ тивность, МБк

подпись сдавшего отходы

дата списания

номер акта

я

дата удале­ ния после выдержки

дата переда­ чи

номер паспорта на партию от­ ходов для за­

СанПиН 2.6.1.2368—08

|  |  |  |  |  |  | списани | на расход |  | хоронения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |

Примечания.

- Для твердых радиоактивных отходов графы 3 и 4 не заполняются при отсутствии достоверной информации о составе и активности отходов.

- При передаче радиоактивных отходов на централизованное захоронение графа 9 не заполняется.

- При удалении отходов после выдержки на распад как нерадиоактивных графы 10 и 11 не заполняются.

- Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

- Журнал хранится постоянно.

##### Журнал учёта жидких радиоактивных отходов

П р и л о ж е н и е    1 1

№ п/п

1

Поступление на станцию спецочистки жидких РАО	Сброс со станции спецочистки

| дата | объём | удельная | подпись | дата | объём | удельная | подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поступления | поступления, | активность, | ответствен­ | сброса | сброса, | активность, | ответствен­ |
|  | м3 | кБк/кг | ного лица |  | м3 | кБк/кг | ного лица |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

в хозяйственно-бытовую   канализацию

СанПиН 2.6.1.2368— 08

Примечания.

- При больших объемах работы допускается ведение отдельных журналов на различные накопители и системы очистки.

- Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены    печатью.

- Журнал хранится постоянно.

о\

СанПиН 2.6.1.2368—08

Приложение 12

Операционные величины дозиметрического контроля

- С целью группового дозиметрического контроля персонала в ка­ честве операционной величины уровня облучения в рабочих помещени­

ях и на рабочих местах принимают мощность амбиентного эквивалента дозы, Н (d ) . Рекомендуемая единица мощности амбиентного эквива­

лента дозы - мкЗв/ч. Значение параметра d (мм), определяющего требо­ вания к приборам дозиметрического контроля, зависит от того, для оп­ ределения какой нормируемой величины используется ее эквивалент. Соответствие между нормируемыми и операционными величинами, ис­ пользуемыми при проведении группового дозиметрического контроля, представлено в табл. 1П12.

Таблица 1П12

Соответствие между нормируемыми и операционными величинами при групповом дозиметрическом контроле

Операционная величина - мощность амбиентного эквива­

Нормируемая величина

Мощность эквивалентной дозы внешнего облучения кожи

Мощность эквивалентной дозы внешнего облучения хрусталика глаза

Мощность эквивалентной дозы внешнего облучения на поверхности нижней части области живота женщин

Мощность эффективной дозы внешнего облучения

лента дозы

d , мм

условное обозначение

0,07	Я* (0,07)

3	Н \ Ъ )

10	Н \ 10)

10	Я*(10)

- Операционной величиной для индивидуального дозиметрическо­ го контроля внешнего облучения является эквивалент индивидуальной

дозы, Hp(d). Рекомендуемая единица эквивалента индивидуальной дозы

- мЗв. Значение параметра d, мм, характеризующего требования к инди­ видуальному дозиметру внешнего облучения, а также положение дози­ метра на теле работника определяются тем, для установления какой нор­ мируемой величины используется ее эквивалент. Соответствие между нормируемыми и операционными величинами, используемыми в инди­ видуальном дозиметрическом контроле, представлено в таблице 2П12.



###### СанПиН 2.6.1.2368—08

Таблица 2П12

Соответствие менаду нормируемыми и операционными величинами при индивидуальном дозиметрическом контроле

Операционная величина:

Нормируемая

индивидуальный эквивалент дозы - Hp(d)

величина

Эквивалентная доза внеш­ него облучения кожи

Эквивалентная доза внеш­ него облучения хрусталика глаза

Эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота женщины

Эффективная доза внеш­ него облучения

положение индивидуального

| дозиметра (дозиметров) |  | обозначение |
| --- | --- | --- |
| Непосредственно на поверх­ ности наиболее облучаемого участка кожи | 0,07 | Яр(0,07) |
| На лицевой части головы | 3 | а д |

На поверхности тела, в соот­ ветствующем месте

На поверхности тела в опти­ мальных местах, определяе­ мых в зависимости от гео­ метрии облучения

d, мм	условное

10	щ щ

10	ЯДЮ)

###### 69

СанПиН 2.6.1.2368—08

Приложение 13

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей (НРБ-99)

Объект загрязнения	Частиц/(см2 *мин) Неповрежденная кожа, специальное белье		200

Основная спецодежда, специальная обувь	2 000

Поверхности помещений постоянного пребывания персонала и находящегося в них оборудования

Поверхности помещений периодического пребыва­ ния персонала и находящегося в них оборудования

2 000

10 000

70

##### СанПиН 2.6.1.2368—08

П р и л о ж е н и е     1 4

##### Значение допустимой мощности эффективной дозы (ДМЭД) гамма-излучения в помещениях и на территории

мкЗв/ч

Помещение, территория	ДМЭД,

Помещения постоянного пребывания персонала группы А (храни­ лище, фасовочная, генераторная, моечная, кабинет врача и др.)

Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с помещениями, где проводятся работы с источниками излучения, имеющие постоян­ ные рабочие места персонала группы Б

Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с помещениями, где проводятся работы с источниками излучения, без постоянных рабочих мест (холл, гардероб, лестничная площадка, коридор, ком­ ната отдыха, уборная, кладовая и др.)

Помещения периодического пребывания персонала группы Б (тех­ нический этаж, подвал, чердак и др.)

Территория, прилегающая к наружным стенам помещений, где про­ водятся работы с источниками излучения

Границы территории медицинского учреждения, на которой разме­ щается радиологическое отделение

12

2,5

10

40

2,8

0,12

71

СанПиН 2.6.1,2368—08

Приложение 15 (справочное)

###### Нормативные ссылки

- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 №3-Ф3.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благопо­ лучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ (с изменениями от 30.12.01, 10.01.03, 30.06.03, 22.08.04).

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02

№ 184-ФЗ.

- Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от

21.11.95 № 170-ФЗ.

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99): СП 2.6.1.758—99.

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безо­ пасности (ОСПОРБ-99): СП 2.6.1.799—99.

- Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилак­ тических учреждений: СанПиН 2.1.7.728—99.

- Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002): СП 2.6.6.1168—02.

- Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (ве­ ществ): СанПиН 2.6.1.1281—03.

- Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудо­ ванию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров: СанПиН 2.1.3.1375—03.

- Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентге­ новских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических иссле­ дований: СанПиН 2.6.1.1192—03.

- Организация и проведение производственного контроля за со­ блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпи­ демических (профилактических) мероприятий: СП 1.1.1058—01.

- Установление категории потенциальной опасности радиацион­ ного объекта: МУ 2.6.1.2005—05.

- Гигиенические требования по обеспечению радиационной безо­ пасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью ра­ диофармпрепаратов: МУ 2.6.1.1892—04.

- Оценка, учет и контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении радионуклидных диагностических исследований: МУ 2.6.1.1798—03.

- Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских учреждений: МУ 2.6.1.2118—06.

72

СанПиН 2.6.1.2368—08

Термины и определения

Приложение 16 (справочное)

Кроме терминов, приведенных в НРБ-99 и ОСПОРБ-99, правила содержат следующие термины:

«Активные» радиологические палаты - специализированные больничные помещения для госпитализации пациентов с введенными радиофармпрепаратами.

Гамма-камера - стационарная или передвижная установка для сцинтиграфии, включающая позиционно-чувствительный детектор гам­ ма-излучения, штативное устройство, ложе пациента, электронный тракт преобразования сигналов детектора и компьютер для формирования и визуализации сцинтиграфических изображений.

Гамма-томограф - стационарная установка для однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, содержащая один или не­ сколько позиционно-чувствительных детекторов гамма-излучения, ложе пациента, штативное устройство с механизмом вращения детекторов вокруг продольной оси ложа пациента, электронный тракт преобразова­ ния сигналов детекторов и компьютер для реконструкции и визуализа­ ции гамма-томографических изображений.

Генератор радионуклидный - устройство для получения в режиме ex tempore раствора дочернего радионуклида, накапливающегося в гене­ раторе в результате радиоактивного распада материнского радионуклида.

Генераторная - помещение для размещения и проведения работ с радионуклидными генераторами.

Дозиметрическое планирование радионуклидной терапии - сово­ купность расчётных и измерительных процедур, проводимых с целью определения величины активности радиофармпрепарата, обеспечиваю­ щей запланированный терапевтический эффект при введении в организм пациента без возникновения лучевых осложнений в органах и тканях.

Моечная (радиологическая) - помещение, предназначенное для дезактивации медицинских инструментов и оборудования, подвергших­ ся радиоактивному загрязнению.

Кабинет интервенционной радиологии - помещение, предназна­ ченное для прицельных инъекций терапевтических радиофармпрепара­ тов под рентгенологическим (компьютерно-томографическим) и/или ультразвуковым контролем.

Отдельные лица из населения - не относящиеся к персоналу лица, эпизодически или периодически контактирующие с пациентом, которо­ му введен радиофармпрепарат, а также лица, находящиеся в поле излуче-

73

СанПиН 2.6.1.2368—08

ния от радиофармпрепарата в теле пациента, в том числе и другие паци­ енты без или с введенным радиофармпрепаратом.

Процедурная (радиологическая) - помещение, предназначенное для введения радиофармпрепарата в организм пациента.

Процедуры ядерно-медицинские - диагностические и терапевтиче­ ские процедуры с использованием радиофармпрепаратов, аппаратуры и оборудования.

Радиометрия - измерение активности источника ионизирующего излучения в относительных или абсолютных единицах.

Радиометрическая (кабинет радиометрии) - помещение, пред­ назначенное для радиометрии отдельных органов, тканей и всего тела пациента, а также для определения активности радиофармпрепарата, вводимого пациенту.

Радиофармпрепарат (РФП) - фармацевтическое соединение, со­ держащее радионуклид, предназначенный для введения в организм че­ ловека.

Станция спецочистки жидких радиоактивных отходов - сово­ купность помещений для размещения аппаратуры и оборудования, предназначенных для накопления, выдержки на распад и/или физико­ химической очистки и удаления жидких радиоактивных отходов, посту­ пающих из «активных» палат и других рабочих помещений подразделе­ ния радионуклидной терапии.

Сцинтиграфическая (кабинет сцинтиграфии) - помещение, предназначенное для размещения гамма-камеры или гамма-томографа и проведения сцинтиграфии или гамма-томографии с целью дозиметриче­ ского планирования радионуклидной терапии и контроля доз облучения органов и патологических очагов организма пациента.

Терапия радионуклидная - лечебная процедура, основанная на введении в организм больного РФП.

Фасовочная - помещение, предназначенное для выполнения тех­ нологических процедур приготовления РФП, их фасовки и подготовки к введению в организм пациента, в том числе и процедур с радионуклид­ ными генераторами.

Хранилище радиоактивных отходов - помещение, предназначен­ ное для хранения твердых и жидких радиоактивных отходов с целью снижения их активности за счёт радиоактивного распада и (или) их на­ копления для последующего централизованного удаления.

Хранилище радиофармпрепаратов - помещение, предназначен­ ное для хранения поступающих в подразделение радионуклидных ис­ точников, временного хранения готовых радиоактивных растворов, пока с ними не проводятся работы.

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников

Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2368—08

Редакторы Н . Е. А коп ова, Л. С. К уч урова Технический редактор Е. В. Л о м ан ова

Подписано   в печать   21.04.09

Ф ормат 60x88/16	Печ. л. 4,75

Тираж 500 экз.	Заказ 28

Федеральная служба  по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 127994, Москва, Вадковский пер., д. 18/20

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован отделом издательского обеспечения

Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 117105, Москва, Варшавское ш., 19а

Отделение   реализации,   тел./факс   952-50-89

СанПиН2.6.1.2368-08